## 核医学
生态新城分院核医学科设备配置表
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要需求
1 | SPECT/CT及相关耗材 | 1 | 1投标机型为投标人已获得中华人民共和国医疗器械注册证且带有16层CT的一体化SPECT/CT产品（即SPECT与CT为同一品牌的连体设备) 2.固有能量分辨率 ≤9.9% 3.晶体类型及厚度 ≥3/8英寸Nal晶体 4系统灵敏度(cpm/uCi)（低能高分辨准直器，NEMA 标准)≥160 5.系统分辨率(@10cm,FWHM (mm）(低能高分辨准直器，NEMA 标准)≤7.5 6.至少提供低能高分辩率推直器和高能通用准直器 7.CT 原始采集层数≥8排16 层 8.提供各种脏器包括心、脑、肺、肾、肝、骨、甲状腺、甲状旁腺等的数据图像处理及显示 9.提供心肌灌注高级相位分析软件包 10.提供侧量SUV值等功能软件
2 | 通风橱 | 1 | 1.防辐射铅板厚度：10~50mm 2.使用温度：-15~35°C 3.耐火温度：320°C 4.抗弯强度：0.25 5.尺寸需按现场实际定制
3 | 铅注射台 | 1 | 1.一体化铅注射台 2.铅含量：99.994%，1号电解铅 3.安全等级：A级 4.尺寸需按现场实际定制

## 心电诊断科
生态新城分院心电诊断科设备配置表
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要需求
1 | 心电图机(中端) | 2 | 1.采样率：每通道采样率8000次/秒 2.频率响应：0.05～500Hz 3.检查方式：12导联检查、R-R测量检查 4.内置无线传输功能（内置5Gwifi） 5.自动捕获记录功能、冻结存储功能（5min）、自动切换节律导联功能 需与本院心电网络系统无缝对接费用包含总价中
2 | 心电图机（高端） | 1 | 1.采样率：每通道采样率≥8000次/秒 2.频率响应：0.05～500Hz 3.检查方式：12导联检查、18导联检查、R-R测量检查 4.内置无线传输功能（内置5Gwifi） 5.运动负荷试验、ACS诊断辅助、起搏脉冲检测功能、自动捕获记录功能、冻结存储功能（10min）、自动切换节律导联功能 需与本院心电网络系统无缝对接费用包含总价中
3 | 床边心电图机 | 11 | 1、支持12导心电图采集，心电图机一体化平板设计，显示屏幕≥10英寸，采集仪模块内置，主机全触控操作，无物理硬按键。 2、具备LAN、USB等传输接口，支持智能操作系统，可远程更新升级 3、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 4、锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作 5、频响范围：0.05-249Hz全频滤波 6、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息 需与本院心电网络系统无缝对接费用包含总价中

## 门诊
生态新城分院门诊设备配置表
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要需求
1 | 自助血压计 | 3 | 1．测量原理：示波法 2.显示屏：LCD显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17～42cm 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分 6.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分 精度认证:需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org或www.stridebp.org）上查询证明材料
2 | 电子血压计 | 10 | 1.测量原理，采用示波法（具听诊功能）（需提供证明材料） 2.适应手臂周长:12～50cm（标配袖带 22～32cm） 3.交直流两用，配备可充电电池(充满电状态下可测量≥300次) 4.测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。 5.袖带可选配清单 （需提供证明材料） 5.1 极大袖带（42-50cm） 5.2 大号袖带（32-42cm） 5.3 小号袖带（17-22cm） 5.4 极小袖带（12-18cm） 精度认证:需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org或www.stridebp.org）上查询证明材料
3 | 抢救车 | 3 | 满足门诊使用
4 | AED及相关耗材 | 1 | 满足门诊使用
5 | 诊查床 | 20 | 满足门诊使用
6 | 轮椅 | 6 | 满足门诊使用
7 | 体重秤 | 3 | 满足门诊使用
8 | 观片灯 | 6 | 二联
9 | 移动消毒机 | 3 | 满足门诊使用（换药室）

## 护理设备
生态新城分院护理设备配置表
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要需求
1 | 病床(含床头柜) | 837 | 1、病床外形尺寸:≥长2000mm×宽950mm(含护栏)×高500mm，两摇式调节背部及腿部体位，床轮固定模式为中控一脚刹，医用静音脚轮，尺寸≥5寸（提供稳定性佐证）。摇床手柄为直柄式，抽拉收放。左右各一不锈钢弯管护栏，高度≥50cm。左右各3个输液架孔。带置物篮，位于床尾底部，离床板空间大。整床钢结构，塑料部分采用优质ABS，钢材厚度≥1.2mm 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。 3、配置床垫837张，长宽与病床相匹配，其中防压疮床垫83张，其余床垫材质一面为环保椰棕≥4cm,一面为高密度海绵≥4cm，外包防水牛津布，床垫厚≥8cm。 4、配床头柜837个，整体ABS（包括面板），静音轮，可移动，一抽一橱一拉板，橱带隔层。床头柜桌面带水壶架，桌面具有开水壶固定装置。侧面配可翻折的毛巾架。 5、配不锈钢插孔式输液杆1017根（高度可调，三个挂钩可收展使用），不锈钢移动输液架72个（带医用静音轮，脚刹），可拆卸餐板574张，移动餐桌46张，医用转移板（过床易）22张。
2 | 空气消毒机（壁挂、移动） | 94 | 满足临床需求（移动17台；壁挂式60m3 20台，120m357台）
3 | 抢救车 | 29 | 1、整体ABS材质，双色（红色点缀），配按压板≥60*90cm，电源插板，碳钢脚踏凳；带一次性锁扣；操作平台带不锈钢围栏，加配透明塑料台垫子；配锐器盒架，手消架，医疗垃圾桶，生活垃圾桶。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
4 | 口服药车 | 27 | 1、口服药车整体ABS，三层抽屉,每层48格，底部带置物篮，篮筐间隙要小，配手消架。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
5 | 护理车（晨晚间护理用） | 27 | 1、晨晚间护理车，整体ABS，三层带不锈钢护栏，污物桶高与台面齐平，配手消架。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
6 | 治疗车 | 103 | 1、（尺寸≥820*470*980mm）整体ABS，带抽屉，推回时慢回弹自动回位，配手消架，医疗垃圾桶、生活垃圾桶、锐器盒架。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
7 | 病历车（25格） | 25 | 1、单排病历车25格，整体ABS，颜色可选，不带抽屉，带锁，带序号标识，配手消架。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
| 病历车（30格） | 29 | 1、单排病历车30格，整体ABS，不带抽屉，带锁，带序号标识，配手消架。配医用静音轮，带脚刹。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
8 | 气垫床 | 157 | 球形状气压交替波动，轮流充气防压疮，自动放压，与病床大小匹配/或有更优选择。
9 | 轮椅 | 14 | 满足临床需求，带伸缩输液杆
10 | 观片灯（二联、三联） | 33 | 满足临床需求
11 | 简易呼吸气囊 | 40 | 满足临床需求（带塑料包装盒，小儿一个，其余为成人）
12 | 双泵 | 98 | 满足临床需求
13 | 单泵 | 85 | 满足临床需求
14 | 心电监护仪 | 111 | 满足临床需求（蓄电式，配置：标准袖带111副，小儿袖带2副）
15 | 输液泵（配输液架） | 89 | 满足临床需求，配置移动输液架
16 | 电动吸引器 | 15 | 满足临床需求
17 | 床单位消毒机 | 14 | 满足临床需求
18 | 甩体温计 | 19 | 满足临床需求
19 | 电子血压计（上臂式） | 62 | 1.测量原理，采用示波法（具听诊功能）（需提供证明材料） 2.适应手臂周长:12～50cm（标配袖带 22～32cm） 3.交直流两用，配备可充电电池(充满电状态下可测量≥300次) 4.测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。 5.袖带可选配清单 （需提供证明材料） 5.1 极大袖带（42-50cm） 5.2 大号袖带（32-42cm） 5.3 小号袖带（17-22cm） 5.4 极小袖带（12-18cm） 6 .精度认证:需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org或www.stridebp.org）上查询证明材料
20 | 加药振荡器 | 19 | 满足临床需求
21 | 站灯（外科换药用） | 21 | 满足临床需求,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
22 | 仪器推车（监护等小型设备用） | 29 | 满足临床需求，放置监护等小型设备用,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
23 | 体重秤 | 25 | 满足临床需求（底部平台大，有围栏,可测量身高）
24 | 指脉氧 | 47 | 满足临床需求
25 | 氧气筒推车 | 19 | 满足临床需求
26 | 小氧气瓶 | 17 | 满足临床需求（≥2L，平底的）
27 | 治疗车（换药用） | 39 | 满足临床需求（尺寸≥690*450*850,304不锈钢材质，单层大抽屉，带医用静音轮、脚刹） 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
28 | 充电式电动吸引器 | 14 | 满足临床需求
29 | 平车 | 9 | 满足临床需求,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
30 | 诊疗床（换药室、门诊） | 37 | 满足临床需求,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
31 | 小治疗车 | 69 | 1、尺寸≥500*400*850mm,整体ABS，两层， 不带抽屉，带医用静音轮，台面一侧扶手可推车，台面四周有护栏或挡板，侧面挂置物桶。 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
32 | 仪器推车（放置手术室高频电刀、椎间孔镜主机等大型设备用） | 20 | 满足临床需求，放置手术室高频电刀、椎间孔镜主机等大型设备用,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
33 | 手术室病人交换推车 | 30 | 1．规格：（长×宽×高）≥3570mm×640mm×660mm～950mm。 2．背部折起角度：0～60°。 3. 由内车、外车和担架三部分组成。
34 | 手术室布类污物篮 | 10 | 满足临床需求,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
35 | 平车(与急诊用车类似) | 3 | 急诊病人推车 1、可升降，背部有支撑抬起功能， 尺寸≥1900mm×610mm×540mm-900（mm） 2、中控脚轮，一脚制动刹车 3、主要框架优质铝合金压铸，配静音轮 4、ABS护栏，可隐藏 5、提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
36 | 升降治疗床 | 3 | 满足临床需求,提供≥3种可供选择的床体彩页图样由院方任选。
合计