## （1)术科设备一批
术科设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 眼科 | 扫频OCTA | 1 | 套 | 1、OCT成像深度≥16mm，生物测量模式成像深度≥45mm； 2、具备血流成像功能，单次血流成像范围≥15mm*10mm，拼图范围≥20mm*15mm； 3、OCT扫描速度≥400,000 A-scans/s； 4、OCT成像范围：线扫描范围≥18mm（广角镜头25mm），三维成像范围≥15mm*12mm（广角镜头25x20mm）； 5、内置前节镜头无需手动更换。
2 | 眼科 | 眼科A/B超 | 1 | 套 | 满足临床使用需求
3 | 眼科 | 角膜地形图 | 1 | 套 | 1、测量方式包括但不限于：Placido锥、31环、7936点测量 2、摇杆运动行程包括但不限于：前后130mm左右110mm上下30mm 3、标定球包括但不限于：R7.9375mm±0.001mm 4、可显示包括但不限于轴向曲率图，切向曲率图，高度图，模拟角膜镜图及角膜3D图 5、具有角膜接触镜适配功能、圆锥角膜检测功能等
4 | 眼科 | 裂隙灯 | 2 | 套 | 满足临床使用需求
5 | 眼科 | 直接检眼镜 | 2 | 套 | 满足临床使用需求
6 | 眼科 | 视力表灯 | 3 | 套 | 满足临床使用需求
7 | 眼科 | 电脑验光仪 | 1 | 套 | 1、电脑验光仪球镜：≥-30.00D至+25.00D(0.01/0.12/0.25D增量) 2、电脑验光仪柱镜：≥0至±12.00D(0.01/0.12/0.25D增量) 3、角膜曲率半径:≥5.00至13.00mm（0.01mm增量） 4、包括但不限于具有双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）
8 | 眼科 | 眼前节照相系统 | 1 | 套 | 1、目镜：12.5X，双目镜联动装置，目镜夹角＜8度 2、照明灯泡：暖色LED 3、调光方式：操作底座无极调光 4、PWM变频控光，保证色温稳定控光方式：PWM变频控光，保证色温稳定 5、数码采集器：上位式单反相机设计
9 | 眼科 | 验光插片箱 | 2 | 套 | 满足临床使用需求
10 | 眼科 | 悬吊式无影灯 | 1 | 套 | 满足临床使用需求
11 | 眼科 | 手术显微镜（日间手术） | 1 | 套 | 1、镜筒:倾角可调双目镜筒,调节角度范围≥0-175度。 2、助手镜：内置立体感0°助手镜，具有独立变倍功能，倍数≥3档，独立连续调焦功能。 3、光源：带热传感器的LED照明光源，LED灯组≥4组。色温：≥4500K（±500K）使用寿命：≥50,000小时后剩余≥70%亮度 4、脚控：全防水脚控可控制光源亮度（大小）、开关、平移（前后左右）、调焦（焦距变大、变小）、变倍（大小） 5、支架:落地式支架，支架承重力≥9公斤，保证显微镜安全稳定。
12 | 骨科 | 超声骨动力系统 | 1 | 套 | 1、超声工作频率：≥39KHz； 2、工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割，无旋转； 3、超声最大振幅：≤120μm，超低振幅能够保证骨性组织切割的精确性； 4、工作模式包括但不限于：具有连续工作和脉冲工作（50%—100%调节）两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式； 5、输出超声最大电功率：≤85W，功率可调节； 6、安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型，主机具有故障的自检功能，安全性能符合国内和国际标准。
13 | 骨科 | 机械助力输液架 | 1 | 套 | 按压助力，不少于四个独立挂勾可随意升降输液袋，有刻度尺更直接观察和选择不同高度，低部配重块增加稳定，总负荷达≥520000cc冲洗液。
14 | 骨科 | C型臂移动式X射线机 | 2 | 套 | 平板C形臂机（一体机），功率包括但不限于：2.3-2.5kW，数字点片毫安最大：18mA，阳极热容量：≥76KHU，连续曝光时间＞30min，断电保护，无线待机转运（时间≥5分钟），蓝牙无线多功能脚闸或手闸，曝光剂量显示功能，数字笔功能。
15 | 骨科 | 持续关节锻炼训练仪 | 2 | 套 | 满足临床使用需求。
16 | 骨科 | 布朗式架 | 10 | 套 | 用于肢体牵引的不锈钢架子。
17 | 骨科 | 医用冷疗仪 | 4 | 套 | 1、半导体制冷、器械的组成：保温软管、主机、可包裹全身各关节的水囊； 2、电源：a.c.220V 50Hz； 3、输入功率：400VA； 4、多功能性：冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次任意组合，各组可以分别或单独设置和工作； 5、冷敷温度包括但不限于：6℃-15℃可调 ；时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节；热敷温度：热敷温度包括但不限于：38℃-50℃可调。时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。
18 | 神经外科 | 营养泵 | 2 | 套 | 满足临床科室使用需求。
19 | 神经外科 | 开颅动力系统及相关耗材 | 1 | 套 | 1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；故障自诊断和保护技术； 2、 开颅用无碳刷微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达150W， 转速≥40000r/min； 3、颅骨钻手柄，体积小，轻质合金材料制造，免钥匙接口，表面硬质阳极氧化； 4、颅骨钻头，机械式钻穿即停功能，确保操作安全；高精密快装卸接口设计；DBS专用一次性颅骨钻头，规格齐全，配有金刚砂、不锈钢、钨钢等不同材质和形状广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔；金刚砂球形磨钻头包括但不限于：Ф1.0mm-Ф8.0mm，8种规格可选；不锈钢球形磨钻头包括但不限于：Ф1.0mm---Ф8.0mm，8种规格可选 5、颅骨铣刀，专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷。
20 | 神经外科 | 神经导航系统 | 1 | 套 | 1、适用于手术定位精度要求≤1毫米的颅内病变和功能神经外科手术。 2、具备自动化机械臂，自由度≥4。 3、系统定位误差：≤1mm。 4、系统要求采用红外光学追踪定位系统，精度高，抗干扰能力强。 5、红外追踪定位系统台车与操作显示台车需为分体式设计，方便手术室术中灵活摆位与实时导航。
21 | 神经外科 | 神经内镜系统及相关耗材 | 1 | 套 | 1、全数字化信号传输，分辨率≥1920x1080，所投机型必须为同品牌最高端机型，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光，术野画面≥25级亮度可调，≥25级电子放大功能； 2、可连接≥6种高清三品片摄像头；通过摄像头可操控手术设备，如光源、气腹机等，实现与一体化手术室无缝连接； 3、集成图文工作站功能，可在术中记录全高清录像及图片，可通过摄像头、键盘多种方式录像、拍照照； 4、不少于两个图像处理器，可同时处理至少两路图像信号，不少于2种腔镜光谱分析处理模式，提高对血管、病灶组织的辨识度； 5、采集像素：摄像头像素为1920x1080，多 CCD 芯片；可2倍光学变焦，变焦距离范围≥15-31mm，全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。氙光源，灯泡使用寿命≥2500小时，有使用时间提示，手动和自动调光。
22 | 胸心血管外科 | 多功能血管检测仪 | 1 | 套 | 1、可检测项目包括但不限于：踝臂指数（ABI）及（BAI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测等； 2、检测方法包括但不限于：多普勒法、示波法、PPG法； 3、PPG通道数：≥6个； 4、气路通道数：≥10个； 5、光电容积脉搏波探头：≥4个。
23 | 泌尿外科 | 膀胱容量测量仪 | 1 | 套 | 便于携带，无线连接，精确度高，支持智能终端
24 | 泌尿外科 | 铥激光治疗机 | 1 | 套 | 1、激光波长包括但不限于：1940nm； 2、常规电源，手术室无需特殊改造，电流＜10A； 3、配套光纤、光纤剥离器、光纤切割器、光纤断面检测仪；配套组织粉碎器；配套激光治疗膀胱镜。
25 | 烧伤科 | 电动取皮刀及相关耗材 | 1 | 套 | 1. 工作转速：5000r/min-7000r/min，数码显示，无级可调。 2. 取皮宽度包括但不限于：25mm、42mm、51mm、76mm、102mm五种宽度。 3. 取皮厚度包括但不限于：0mm～0.75mm之间，步进0.05mm。 4.手柄与连接线分体设计，可插拔，便于消毒。 5.刀片材质：不锈钢材质。
26 | 烧伤科 | 多功能浸泡治疗仪 | 1 | 套 | 1、浸浴槽弧形设计、无棱角，整体采用高强度不锈钢制成，耐腐蚀、易清洗； 2、臭氧装置：有效杀菌，为病人提供良好的治疗环境； 3、移动升降转移车与浸浴槽分体式设计，便于患者转运； 4、能够使用一次性滤单进行气泡冲浪，避免交叉感染，外置硅胶气泡冲浪垫，气浪均匀，对烧伤后凹凸创面清洗彻底； 5、浴铺角度可调节，浴铺垫可拆卸清洗，方便消毒。
27 | 乳腺科 | 多功能高频电刀 | 1 | 套 | 1、单极 纯切：≥300W，峰值电压≥1100V 混切：≥200W，峰值电压≥1300V 单极凝血模式：≥3种输出模式，功率≥120W，峰值电压≥4500V；能适用于一般手术的接触式凝血，腔镜手术凝血，精细部位的接触式凝血，任何组织非接触式凝血以及喷射式凝血 单极凝血：具有可双刀笔同时进行单极凝血,缩短凝血时间的功能；具有腔镜凝血模式 2、双极：输出功率：≥70W，峰值电压≥560V 3、功率程序化：≥10种功率预选 4、自动调整技术：采用组织密度即时反馈技术或COV可控电压输出技术 5、回路自动监测系统：监测阻抗病包括但不限于5-135欧姆；术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40%初阻抗时，主机报警并自动停止输出
28 | 中医肛肠科 | 高频肛肠综合治疗仪 （配乙状结肠镜） 耗材：直肠镜 | 1 | 套 | 1.输出功率：包括但不限于在额定负载50Ω时的高频额定输出功率为75W±20% 2、摄像系统：分辨率：≥1292(H) x964(V)，帧率：≥30fps。 3、LED冷光源：光通量：≥3000m；照度：可调节，最大照度≥2000000Lx；色温：≥6500K。 4、乙状结肠镜（配置）包括但不限于：内窥镜 （Ф4×302）、观察窥镜 （Ф20×250、加闭塞器），操作器（带器械通道闭孔器）

## （2）眼科、神外、骨科等专科设备一批
眼科、神外、骨科等设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 眼科设备一批 | 非接触眼压计 | 1 | 套 | 1、测量范围包括但不限于：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度） 2、工作距离：≤11MM 3、IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。 4、可输入角膜厚度，自动优化眼压值。 5、测量模式：通过操纵杆进行测量，有自动/手动两种测量模式。
2 |  | 扫频眼科生物测量仪 | 1 | 套 | 1、眼轴长测量光源：可调谐激光；光源波长≥1035 nm-1077 nm;单次测量时间≤0.5s；最大输出功率1.67mW或其他；每只眼每天最大测量时间≤8h； ⑵眼轴长度AL：≥14-38mm； ⑶测量原理包括但不限于：扫频OCT断层成像测量技术，可视化测量，全角膜曲率测量；远心光学技术； ⑷人工晶体计算包括但不限于：全面的四代计算公式；角膜屈光术后，角膜屈光手术后历史资料法；散光晶体计算，可在机器上直接计算散光晶体的球镜和柱镜度数；第五代计算公式：Barrett Suite, Barrett Universal Ⅱ, Barrett Toric, Barrett True-K； ⑸包括但不限于TK设计Barrett公式：Barrett TK Universal Ⅱ,Barrett TK Toric；
3 |  | 视野计 | 1 | 套 | 1、快速程序； 2、分析程序包括但不限于：以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础； 3、包括但不限于具备青光眼指导性进展分析程序GPA：使用VFI评估，用于青光眼随访，需FDA已批准； 4、具备自定义阈值检查程序：可自定义设置检查，适合新交规的150度单眼视野检查； 5、具有包括但不限于头位跟踪功能，顶点监测功能，自动瞳孔直径测量功能，业态矫正镜片功能，实时眼位查看功能。
4 |  | 三维眼前节分析诊断系统 | 1 | 套 | 1、测量数据点≥138000个； 2、三维眼位监控，体现xyz轴及眼动监控参数； 3、单一原理获取原始数据，确保前后表面所有数据点一一对应； 4、圆锥角膜诊断功能：早期圆锥角膜筛查软件；根据圆锥角膜疾病特点，基于高度数据和厚度数据联合判断圆锥风险，且具有中国人数据库； 5、圆锥角膜传统分级法。
5 |  | 眼科诊断仪（共聚焦超广角眼底影像系统） | 1 | 套 | 1、具有包括但不限于4支独立激光管个光源：红光670nm、绿光532nm、蓝光488nm、红外光790nm； 2、眼底造影包括但不限于：视网膜血光造影（FA）、脉络膜血光造影（ICGA）、造影视频时长≥120秒； 3、自发荧光包括但不限于两种类光源：绿光532nm、蓝光488nm； 4、具有后照法功能：显示详细、立体反映眼底病变形态； 5、拍摄角度:常规拍摄标准角度照片：≥89°、单张超广角照片≥163°。
6 | 骨科设备一批 | 等离子射频及相关耗材 | 1 | 套 | 可接冷凝刀头，配肢踏开关，功率够大，可最大限度控制组织表面温度。
7 |  | 刨削系统及相关耗材 | 1 | 套 | 可接不同刀头，可自动识别，转速要求往复≥3000，单向≥9000。
8 |  | 膝关节镜影像+光源系统 | 1 | 套 | 全4K高清系统，一体化图像管理及储存系统，可实时储存管理患者信息，可平板电脑操作无需再外连另一台电脑，摄像头可直接高温高压消毒。
9 |  | 关节镜摄像头+光纤+刨削手柄 | 1 | 套 | 可搭配所购买的影像、光源系统使用，且支持直接高温高压消毒。光纤、摄像头支持全4K高清。
10 |  | 膝关节常规手工器械 | 1 | 套 | 满足常规膝关节半月板及韧带重建手术要求。
11 | 神经外科设备一批 | 头架 | 1 | 套 | 1、脑牵拉系统主体由合金不锈钢制造，非铝制材料，有专用金属消毒盒；可高温高压消毒； 2.头圈采用内凹型卡式燕尾槽滑轨设计，非凸出型滑轨设计，避免了凸出型设计因软轴固定锁松动导致软轴术中脱落的隐患； 3.脑牵拉系统可在任何方位上与头架连接，对手术不产生任何障碍； 4.头圈内置手架可提供了最大限度的便利和稳定性； 5.蛇型臂由多个旋转钢珠串接，螺旋调节弹性钢丝进行松紧调节固定；蛇型臂锁定后具有微调功能，微调后位置固定不会弹。
12 |  | 蛇形牵开器 | 1 | 套 | 脑牵拉系统可在任何方位上与头架连接，对手术不产生任何障碍。
13 |  | 牵开器固定器 | 1 | 套 | 蛇型臂由多个旋转钢珠串接，螺旋调节弹性钢丝进行松紧调节固定；蛇型臂锁定后具有微调功能，微调后位置固定不会弹。
14 |  | 颅脑神经显微器械套装 | 1 | 套 | 满足临床科室使用需求。
15 |  | 颅内压监护仪及相关耗材 | 2 | 套 | 1、有创监测,能对脑实质内、脑室内、硬膜下的压力进行连续检测； 2、脑室内监测可以同时外引流脑脊液； 3、探头有效长度不小于100cm； 4、液晶显示；有效可视面积:≥5.5X3.5cm 矩阵尺寸: ≥125x60像素； 5、电桥平衡控制器：心电监护仪应配有不加载传感器电桥的电桥平衡控制器。
16 |  | 开颅动力系统及相关耗材 | 1 | 套 | 1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降； 2、具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； 3、可根据手术习惯按照最高转速的百分比自定义设置峰值转速，通过脚踏开关操控可实现无级变速； 4、具有冲水冷却系统； 5、机械式钻穿即停功能，确保操作安全；最大外径20mm，农面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作；高精密快装卸接口设计。
17 |  | 带荧光外科显微镜 | 1 | 套 | 1、三人六目，适用于神经外科手术； 2、工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥500mm，单一物镜200-500mm工作范围内连续电动变倍变焦； 3、血管荧光造影，全内置不占分光器接口，不影响助手镜对换； 4、肿瘤荧光造影，手术显微镜的肿瘤黄荧光造影模块原厂研发，完全内置不占分光器接口； 5、全高清数码影像工作站系统；一体化全内置设计，无外线缆；一体化≥22英寸全高清监视器，带触摸屏集成控制功能；可完成影像记录，储存，刻录，传输。

## （3）急救类科室使用设备一批
急救类科室使用设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜消毒系统 | 1 | 套 | 1、主体及各工作台根据现场定制； 2、设备操作流程能达到国家《内镜清洗消毒技术操作规范》中的所有要求； 3、设备工作时，噪音不大于70dB； 4、配备水质过滤器（水处理）需满足国家内镜清洗消毒规范用水要求，质保期内负责免费更换滤芯； 5、电路系统便于维护保养
2 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜储存柜 | 3 | 套 | 1、内胆采用高分子复合材料PMMA、经独立开模一次成型； 2、采用全透明钢化玻璃门，能清楚观察到柜内内镜的存放情况； 3、柜内设置智能自动化控制程序，配置循环风紫外线消毒系统、照明及恒温干燥功能； 4、消毒时间自动累计； 5、可存放6条以上内镜及其附件
3 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜转运车 | 4 | 套 | 1、托盘采用高分子复合材料一次成型，表面光滑无毛刺，可拿下，方便清洗； 2、每个转运车有上下两层托盘，上下层之间可以通过转轴互换位置； 3、每个托盘配透明盖子； 4、托盘中内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部位分离； 5、带制动的万向轮，车行顺畅
4 | 呼吸与危重症医学科 | 空气压缩雾化泵 | 8 | 套 | 1、最大雾化率：≥0.2mL/min 2、药液残留量：≤1.0mL 3、雾粒中位直径（MMD）：3.9μm±25%，直径小于5μm的雾粒占比>65%； 4、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08-0.15MPa。 5、压缩泵自由空气流量：≥7L/min 6、噪音小，便携式
5 | 呼吸与危重症医学科 | 硬质气管镜 | 1 | 套 | 1、直径4.5毫米，长度550mm； 2、视野角度0度； 3、实现高清成像； 4、蓝宝石玻璃镜面； 5、可兼容各类接头成像系统； 6、可配合各类气管镜器械共同使用
6 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式电子支气管镜（共用两个大屏） | 4 | 套 | 1、景深：3－50mm，视野角度大于120度，保证成像质量； 2、配备便携式显示屏； 3、软镜插入管外径小于5 mm，工作管道内径不小于2.6 mm； 4、2个方向弯曲度（上≥180°、下≥130°）； 5、自带LED光源，具备防雾功能，无需预热
9 | 呼吸与危重症医学科 | 无创血流动力监测系统 | 1 | 套 | 1、无创技术； 2、快速提供血液动力学诊断数据：包括但不限于每搏输出量心排量外周血管阻力外周血管阻力指数等 3、自动生成图形参数相结合的监测报告并存储
10 | 呼吸与危重症医学科 | 转运呼吸机 | 2 | 套 | 1、适用于对成人、小儿和幼儿患者进行有创通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 3、≥120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 4、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运
11 | 呼吸与危重症医学科 | 医用射线防护屏 | 2 | 套 | 1、三联 2、带刹车静音脚轮 3、符合《放射诊断放射防护要求（2020年版）》
12 | 呼吸与危重症医学科 | 经皮导丝气管切开导引钳/扩张钳 | 1 | 套 | 满足临床使用需求
13 | 呼吸与危重症医学科 | 移动式手术无影灯 | 1 | 套 | 功率：30W光斑直径：130mm照度：5200K-80000KLED寿命：50000h亮度：手动/感应可调节开关：手动/感应两 可移动
14 | ICU | 转运心电监护 | 2 | 套 | 普通心电监护设置
15 | ICU | 可视纤支镜 | 1 | 套 | 1、工作长度》600mm； 2、视场角：90°； 3、视向角：0-3°； 4、成像分辨率不低于9线对/毫米
16 | ICU | 医用射线防护屏 | 2 | 套 | 1、三联 2、带刹车静音脚轮 3、符合《放射诊断放射防护要求（2020年版）》
17 | ICU | 困难喉镜 | 1 | 套 | 满足临床使用需求
18 | ICU | 上传发光免疫分析仪 | 1 | 套 | 1、一次加样、检测，15-20分钟内即可实现定性定量检测，真正适合现场检测； 2、单次样品检测仅需40秒，精确捕捉光电信号，快速复位有效缩短读数间隔； 3、支持立即打印、仪器内部存储和USB数据传输，实现全程无PC操作 4、环保无害，无机惰性、对检测者、被检测品、环境均无任何危害
19 | 干部病房 | 床边支气管镜 | 1 | 套 | 工作长度大于600mm；视场角90度，视向角0-3度；显示屏分辨率1920*1080；景深3-50mm
20 | 干部病房 | 硬质气管镜主机 | 1 | 套 | 一、配备医用内窥镜冷光源 二、全高清影像系统：分辨率为1920*1080P 具有包括但不限于构造和轮廓等结构强调功能； 具有图像预冻结功能； 具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能； 三、监视器 1、监视器≥24寸；全高清液晶专业医用显示器。 2、配备专用医用台车
21 | 心内科 | 心电监护系统（一托11） 耗材：电极片 | 1 | 批 | 1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温和双通道有创血压的同时监测，配置无创血压测量，双管路。 2、支持不少于23种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类 3、配备双有创压监测功能，动脉压监测时支持同步监测PPV。 4、升级后的转运监测模块支持工作状态下更换电池 5、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能
22 | 心内科 | 呼吸机 | 1 | 套 | 1、有创呼吸机(含无创功能），性能稳定，可用于儿童、成人； 2、智能通气：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，使病人的人机同步性最佳，使病人的呼吸做功最小。可应用于无自主呼吸到有自主 呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单； 3、无创通气 ：NIV、NIV-ST； 4、高流量氧疗功能：可以调节氧疗流速和氧浓度，加湿加温后氧疗效果更佳
23 | 神经内科 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 套 | 技术性能要求： 1、输出方式：高精度≥5通道环形聚焦输出。 2、刺激时间精度：误差应不大于±2%设定值。 3、刺激模式：包括但不限于经颅磁刺激模式、伪刺激模式、预刺激模式 配件要求： 1、具备常规矩形电极，且至少可定制三种常规矩形电极 2、具备直径小于12mm的高精度环形电极
24 | 神经内科 | 下肢康复训练器 | 1 | 套 | 1、适用于卧床不起及肌力不足患者，使其在病床上一样能进行康复训练； 2、具有痉挛防护功能与关节力矩以及运动速度防护 3、实现患侧下肢三关节有机联动，配有仿生足踝支具，帮助恢复足底本体感觉； 4、有手持急停开关系统； 5、设备包括左侧和右侧两台，可以分开同时为两位患者进行康复训练
25 | 神经内科 | 吞咽功能康复仪 | 2 | 套 | 1、开路电压峰值≤150V； 2、定时范围1～99min； 3、输入功率≤175VA； 4、成人连续脉冲治疗模式：脉冲强度：0～30mA可调；脉冲宽度：100μs～300μs可调，步距增量20μs；脉冲间隔：100μs；脉冲频率：20Hz～100Hz可调
26 | 神经内科 | 手功能训练机器手套 | 2 | 套 | 1、有防痉挛模式切换开关； 2、难易度可调的握拳、伸直生物反馈趣味游戏训练； 3、精度可调的助力模式训练； 4、液晶触摸屏，中文导航
27 | 急诊科 | 中央监护系统（一拖八） | 1 | 批 | 1.监护仪为插件式设计，插槽数≥4个 2.采用彩色液晶触摸显示屏，屏幕≥12英寸 3.监护仪多参数监测模块具备3/5导ECG、呼吸Resp、血氧饱和度SpO2、脉搏PR、无创血压NIBP、双通道体温2Temp、双通道有创压2IBP监测功能 4.转运监测模块支持工作状态下更换电池 5.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能
28 | 急诊科 | 转运呼吸机（带PEEP) | 1 | 套 | 带有PEEP（呼吸末正压）功能
29 | 心内科2、急诊科1 | 临时起搏器 | 3 | 套 | 1. 起搏模式：A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT， 高频起搏，紧急起搏和0S0 2.一键紧急起搏模式：V00/10V/80ppm；3.其中一套带穿刺功能
30 | 呼吸与危重症医学科3、ICU5 | 营养泵 | 8 | 套 | 1、输液速度设定范围（ml/h）: 1～400，最小以1步进，.输液速度精度 ±10% （可精度校准） 2、输液量预置范围（ml）: 0-9999，最小以1步进，输液量精度 : ±10% 3、具有飞梭置数盘操作模式
31 | 呼吸与危重症医学2、ICU1 | 医用升温毯 | 3 | 套 | 1、医用升温毯温度：设定温度分四挡：室温、32℃、38℃、43℃ 2、医用升温毯风速：可设置高风速和低风速，高风速26±1Km/h, 低风速23±1Km/h 3、工作方式：连续工作
32 | 呼吸与危重症医学2、ICU1、干部病房1 | 可视喉镜 | 4 | 套 | 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 2、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm 3、喉镜片可插入镜片长度：99mm 4、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 5、显示器线素不低于320*240
33 | 急诊科1、心内科1、干部病房1、呼吸与危重症医学科1、ICU1 | 除颤仪 | 5 | 套 | 1、具备手动除颤、起博、心电监护标配三导心电监护功能 、自动体外除颤（AED）功能，可一键式切换成人，儿童模式。主机具备智能关机自检功能； 2、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 3、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量可调；4、最大能量可支持360J，充电速度小于8秒 4、可充电锂电池； 5、具备多种报警功能； 6、除颤电极片电缆，配一次性电极片
34 | 呼吸与危重症医学科1、ICU1、心内科1 | 心电图机 | 3 | 套 | 基本需求：需与本院心电网络系统无缝对接 1、标准12导心电图采集。 2、心电图机一体化平板设计，全触控操作，无需外接键盘和采集仪。 3、显示屏幕≥10英寸

## （4）四个集中打包项目需求汇总
四个集中打包项目
1 | 腔镜类设备及配套设备一批 | 纤支镜 | 2 | 套 | 1.先端部外径≤5.1mm； 2.插入部外径≤5.2mm； 3.钳子管道内径≥2.6mm； 4.具有高频兼容； 5.无电源下可以应急抢救。
|  | 电子支气管镜主机 | 1 | 套 | 1、该设备必须具有NBI（窄带成像）和AFI（自体荧光成像）功能； 2、该设备必须兼容内科胸腔镜； 3、该设备必须兼容超声小探头及超声支气管镜； 4、图像处理装置：具备光学数字观察、彩虹现象修正、支持黑白 CCD，顺次式扫描方式； 5、内窥镜冷光源：影像处理中心与光源分离
|  | 电子支气管镜-诊断镜 | 1 | 套 | 诊断镜有2个方向弯曲度（上≥210°、下≥130°），软性部外径≤5.7mm，钳子管道内径为≥2.0mm，视野角度为≥120°；
|  | 电子支气管镜-治疗镜 | 1 | 套 | 治疗镜有2个方向弯曲度（上≥180°、下≥130°），先端部外径≤5.9mm，钳子管道内径≥2.9mm，视野角度为≥120°；
|  | 电子支气管镜-超细镜 | 1 | 套 | 超细镜有2个方向弯曲度（上≥210°、下≥130°），先端部外径≤4.2mm，钳子管道内径为≥2.0mm，视野角度为≥110°；
|  | 内科胸腔镜 | 1 | 套 | 内科胸腔镜有2个方向弯曲度（上≥130°、下≥130°），先端部外径≤6.9mm，钳子管道内径为≥2.7mm，视野角度为≥120°
|  | 超声支气管镜 | 1 | 套 | 1.直径4.5毫米，长度550mm； 2.视野角度0度； 3.实现高清成像； 4.蓝宝石玻璃镜面； 5.可兼容各类接头成像系统； 6.可配合各类气管镜器械共同使用。
|  | 高频电设备（含电凝、电切针、圈套器和氩气刀APC） | 1 | 套 | 1、模块化设计 2、具备软、硬件可持续升级功能，可升级为水束分离系统。 3、应有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。 5、应有功率峰值系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。 6、单极模块电切功率≥200W，电凝功能≥120W。 7、应有≥3种电切方式：自动电切、针形刀专用切割程序 I、圈套器专用切割程序 Q。 8、应有≥3种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、双极电凝。 9、内镜电切专用程序I/Q技术实现电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症。 10、应有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统 。 11、应有中性电极安全系统，可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。
|  | 冷冻治疗仪 | 1 | 套 | 1、软管冷冻探针直径小于2mm，可反复消毒使用； 2、制冷剂为二氧化碳； 3、探头温度小于负50度； 4、冷冻降温时间小于4秒，升温时间小于5秒； 5、主机具备自动压力、温度控制。
2 | 肺功能仪等一批 | 大型肺功能仪 | 1 | 套 | 1、具有一口气法弥散和残气功能测定； 2、具有内呼吸法弥散功能测定； 3、所有检测均采用双向压差流速容量传感器； 4、手柄式数字化双向压差传感器，金属铂金材料制造，永久使用设计，无裸露在外的采压气体导管，应易于拆卸和消毒处理； 5、中国人预计值系统软件，输入病人相关数据处理后可自动产生该病人的预计值，以便临床诊断。
|  | 便携式肺功能仪 | 1 | 套 | 1、彩色液晶屏，实时显示测试图形及数据，快速生成测试结果； 2、每个病人可保存6次以上的检测结果，自动保存3次以上的结果并在报告中显示； 3、支持支气管激发试验及支气管舒张度验测量结果前后对比； 4、可外接PC及打印机； 5内置中国人预计值公式、执行ATS和ERS标准。
|  | 呼出气-氧化氮测定仪 | 1 | 套 | 1、采用电化学检测； 2、测定范围：1－3500ppb； 3、测量结果重复性小于等于5%； 4、智能温湿度控制、自动恒定呼气流量； 5、触屏一体机设计，无需外接工作站
3 | 呼吸机类一批 | 睡眠呼吸监测仪 | 1 | 套 | 1.采集通道数：≥76导； 2.整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里； 3.采样率：≥16000Hz，采样存储率：≥4000Hz； 4.具备最新AASM标准要求：设备能够为所有信号通道提供最小采样频率或更高采样频率（16Hz-2048HZ可调），每个通道可独立设置不同的存储频率； 5.功能扩展模块：如呼吸滴定、动态血压、食道压、PH、温度、ETco2、经皮二氧化碳等参数的监测。
|  | 无创呼吸机（睡眠专用） | 1 | 套 | 1、能与多导睡眠监测仪连接进行睡眠呼吸滴定；2、配备独立内存卡，能储存呼吸滴定时的睡眠数据；3、有相关软件对睡眠事件进行分析并形成报告
|  | 无创呼吸机（普通型） | 1 | 套 | 1.具备基本模式（CPAP、BiPAP S/T/ST模式、目标潮气量功能）； 2.电动电控，内置涡轮驱动，最大流速大于250L/min，漏气补偿能力大于150L/min。最大压力40cmH2O、压力调节精度/步进0.2cmH2O； 3.吸呼切换触发和压力升降速度要求：至少分6档，压力上升/下降至少分6级； 4.具备动态改善内源性PEEP功能； 5.面罩端测压力，流速感受器
|  | 无创呼吸机（高端型） | 1 | 套 | 1.压力来源要求：电动电控，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速大于240L/min ； 2.具有主机内的空气氧气混合模块：具备高压氧及低压氧接口。主机内空氧混合，输出气体氧浓度21%~100%可调节，给氧充分精准； 3.具有高流量氧疗模式，独立加温湿化系统； 4.基本模式要求：持续气道正压CPAP、自主/时间切换S/T、时间切换通气T、容量保证压力支持通气或同等呼吸模式； 5.监测要求：显示波形压力-时间波形、容量-时间波形、流速-时间波形。气道峰压（Ppeak）、呼气压力EPAP、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量。
|  | 有创呼吸机（中端机） | 4 | 套 | 1.流量传感器采用超声技术，采样频率≥2000次/秒。不与病人呼出气体接触，不受水汽痰液，可永久使用2.呼出气体模块与流量传感器一体化设计，可整体一键拆卸安装，内外管路整体134℃高温高压灭菌3.呼吸机采用时间常数阀门控制器，实时计算呼吸系统的顺应性和阻力，减少患者的呼气阻力，保护患者肺部，达到更佳的人机协调性。4.配置震动筛网式雾化器，使雾化颗粒均匀在10微米以下，提升肺远端小气管和肺泡药物沉积率，提升雾化治疗效果5.呼吸机氧浓度监测采用超声氧传感器技术，精准且非耗材终身使用，不增加后期使用成本
|  | 有创呼吸机（高端机） | 2 | 套 | 1.带空气压缩机（非涡轮机）压力源的呼吸机2.基本通气模式齐全，带有无创通气模式（智能后备通气/无创辅助通气NIV）3.具备可可监测膈肌电位活动（Edi）的硬件及软件4.呼吸机的流量传感器采用超声技术，采样频率≥2000次/秒，不与病人呼出气体接触5.同时具备压力触发和流速触发，采用时间常数阀门控制器，实时计算呼吸系统的顺应性和阻力
|  | 无创呼吸机 | 5 | 套 | 1.具备基本模式（CPAP、BiPAP S/T/ST模式、目标潮气量功能）2.电动电控，内置涡轮驱动，最大流速大于250L/min，漏气补偿能力大于150L/min。最大压力40cmH2O、压力调节精度/步进0.2cmH2O 3.吸呼切换触发和压力升降速度要求：至少分6档，压力上升/下降至少分6级4.具备动态改善内源性PEEP功能5.面罩端测压力，流速感受器。
|  | 无创呼吸机 | 1 | 套 | 双水平、有漏气补偿的无创呼吸机，目标潮气量可调范围200-2500ml，速率可调。
4 | 主动脉内球囊反搏仪IABP及相关耗材1套 | 主动脉内球囊反搏仪IABP及相关耗材 | 1 | 套 | 1、系统主机小巧便携，包含显示面板，操作面板以及电池净重，可适应院内及各种转运场景使用。 2、具有全氟磺酸除凝系统，持续不间断全自动除凝，无需积水瓶或电热除凝，无需人工定期倒水。 3、具有涡旋式压缩泵的气动系统，充放气速度快，泵速度可自适应患者心律，根据患者心率自动调整马达速度。

## （5、6、7）
专科设备一批（5）（6）（7）
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 科教科 | 高级腹腔镜手术模拟训练系统 | 2 | 套 | 1.用来训练腹腔镜下多种手术术种的虚拟手术培训，包含导航训练模块，基础手术训练模块，普外科训练模块，妇科训练模块，心胸外科训练模块，泌尿外科训练模块，减重手术训练模块等。 2.具有实时评估以及结果反馈功能 3.具有3D腹腔镜功能，2D和3D可以随时切换 4.要求包含住院医师第一年到第三年标准培训等课程不少于100套
2 |  | 内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 | 套 | 用于医师提升内镜诊疗操作技巧及熟练度的虚拟医学培训设备，配备高仿真真实长度窥镜插入管，逼真地演绎内镜检查和操作的过程，清晰显示正常腔道组织和各种病理组织，模拟真实的组织反应，并指导学员使用诊疗工具对病灶进行正确的处理。
3 |  | 纤维支气管镜模拟训练系统 | 1 | 套 | 1.模拟真实纤支镜操作，可在模拟器上完成拍照、给药（利多卡因）、给氧、切换入路等模拟操作； 2.要求包含成人和小儿20个以上的典型困难气道病例，包含异物损伤、血管瘤、喉软化症、会厌溪囊肿等。
4 |  | 离体器官微创手术训练系统 | 1 | 套 | 1.用于医师提升手术操作技巧及熟练度的医学培训，可实时监测学员动作加速度、速度、颤抖度、动作总行程、旋转、视野可见性能参数 2.要求可以满足肝胆外科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、胸外科、心脏外科、消化内镜、纤维支气管镜等逼真脏器手术训练。
5 |  | 腹腔镜手术分析评估系统(教师机) | 1 | 套 | 能够自主创建训练方案，导入教学视频、针对训练方案中使用的手术器械进行独立的参数阈值设定，系统能够生成与内置病例相同的精确分析报告、操作视频、历史学习曲线。
6 |  | 腹腔镜手术分析评估系统(学生机) | 1 | 套 | 能够自主创建训练方案，导入教学视频、针对训练方案中使用的手术器械进行独立的参数阈值设定，系统能够生成与内置病例相同的精确分析报告、操作视频、历史学习曲线。
7 |  | 多点触控解剖与手术规划训练系统 | 1 | 套 | 内置交互式标准解剖数字人以及基于临床真实影像数据的大量临床病例库，可用于医学生和住院医师等各类医务人员用真实病例解剖教学，可以实时三维重建进行术前规划、虚拟切割和风险评估教学。
8 |  | 胎心监护模拟培训系统 | 1 | 套 | 用来帮助产科医生、助产士、相关医护人员掌握胎心监护的使用方法以及监护图像的正确评估
9 |  | 穿戴式SP心肺功能模拟套装 | 2 | 套 | 1.进行综合体格检查训练为方向，将心音听诊、肺音听诊、肠鸣音听诊、杂音听诊、心电监护、血压测量、脉搏触诊等技能结合于一体 2.根据不同的教学需求和考核目标，通过调整心肺音、ECG心电监护和脉搏的参数值，可以设置不同难度的评估病例，以达到多种教学考核的要求。
10 |  | 血气分析监测考核指导模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
11 |  | 高级静脉注射手臂模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
12 |  | 电动循环动静脉输液模拟血泵 | 3 | 套 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
13 |  | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
14 |  | 腹部叩诊与腹腔穿刺训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
15 |  | 腰椎穿刺训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
16 |  | 骨髓穿刺训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
17 |  | ACLS高级生命支持模拟人 | 2 | 个 | 1.模拟人支持各种类型的ACLS培训，帮助医疗机构的医护人员和医学院校的医护专业学生掌握紧急医疗所必备的技能，提高心脑血管疾病和呼吸系统紧急情况的识别和治疗能力，用以开展单项技能培训和团队急救技能演练； 2.使用该模拟人可以培训的技能包括高质量CPR、AED自动电除颤、手动除颤、气道管理、药物治疗，机械通气、体征监测等； 3.要求包含新冠COVID-19等最新的情景模拟案例60套以上
18 |  | 气道管理模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核，可模拟喉痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度。
19 |  | 高级心肺复苏考核系统(含PAD) | 3 | 套 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
20 |  | 四肢骨折急救外固定模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
21 |  | 脊椎损伤搬运模拟人 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
22 |  | 鼻饲与洗胃模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
23 |  | 缝合练习手臂模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
24 |  | 缝合练习腿模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
25 |  | 缝合包扎展示模型 | 5 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
26 |  | 术前无菌操作训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
27 |  | 表面血管结扎模型(带出血统计) | 8 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
28 |  | 男性导尿模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
29 |  | 女性导尿模型 | 2 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
30 |  | 皮肤缝合练习模块-附底座 | 60 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
31 |  | 胸腔闭式引流术训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
32 |  | 皮脂腺囊肿切除术练习模块(2个） | 50 | 套 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
33 |  | 脂肪瘤切除术练习模块(2个） | 50 | 套 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
34 |  | 脓肿鉴别与切开模块 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
35 |  | 电子孕妇腹部触诊模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
36 |  | 骨盆测量示教模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
37 |  | 妇科综合检查训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
38 |  | 阴道后穹窿穿刺模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
39 |  | 诊断性刮宫训练模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
40 |  | 宫内节育器放置与取出术模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
41 |  | 骨穿刺及股静脉穿刺模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
42 |  | 新生儿护理模型(生长指标评估) | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
43 |  | 高级婴儿头部静脉注射模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
44 |  | 儿童静脉穿刺手臂模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
45 |  | 高级婴儿复苏模拟人 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
46 |  | 智能宝宝模型 | 3 | 个 | 用于医师提升操作技巧及熟练度的日常训练及考核
47 |  | 急救呼吸机 | 1 | 台 | 用于院内、院外急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，包括有创通气和无创通气，适用于小儿和成人患者通气
48 |  | 除颤仪 | 1 | 台 | 1.重量：≤6kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 4.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 5.体外除颤电极板同时支持成人和小儿 6.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式 7.支持配置CPR辅助功能
49 |  | 心电监护仪 | 2 | 台 | 1.便携一体式监护仪 2.≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
50 |  | 12导心电图机 | 2 | 台 | 12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸；
51 |  | 全自动洗胃机 | 3 | 套 | 1.冲液量：250-350mL/次 2.吸液量：350-450 mL/次
52 |  | 负压吸引器 | 3 | 台 | 1.负压源采用无油式活塞泵 2.贮液瓶约：2500ml/只，2只
53 |  | 喉镜 | 6 | 个 | 喉镜套装配置包括：手柄一个，弯钩镜片两片，塑料包装盒一个。
54 |  | 简易呼吸器 | 10 | 套 | 带有限压阀可以确保供给病人安全的气体压力。
55 |  | 困难气道管理车 | 3 | 台 | 1.规格约:900×535×1343mm 2.不锈钢及铝合金材质，共七层抽屉，连杆锁控制七抽的开启与锁闭
56 |  | 氧气瓶(含推车) | 6 | 台 | 1.带有氧气流量表，耐高压、40 L 柱形无缝钢筒 2.推车与氧气瓶配套，四脚有万向轮，可折叠式
2 | 消化内镜室 | C型臂X光机（ERCP专用 ） | 1 | 套 | 1.下球管式ERCP专用机，具有X射线全路径的原厂防护设计
2.具备5电离室自动低剂量透视技术
3.一体化ERCP专用操作塔台
4.具有最新脉冲技术，达到0.5FPS的超低剂量模式
5.具有国家食品药品监督管理总局检测报告并备案的近台漏射线剂量≤0.5mGy/h。
6.防辐射铅板一片、铅防护服5套、铅衣架2套
3 | 呼吸与危重症医学科4 ICU2 干部病房3 心内科1 骨科8 神经外科2 胸心血管外科1 泌尿外科2 肿瘤内科2 内分泌科2 颈部外科及胃肠外科2 | 空气压力治疗仪（气压泵） | 29 | 套 | 1、VTE预防专用装置，其主机面板无压力调节模块，开机后默认充气压力在规定范围内，以避免操作者因未及时调节压力而带来施压不当，最大限度确保患者的安全。
2、控制器自动调节其操作参数，无需人工调节。
3、压力传感器精度为±0.2mmHg。
4、间歇时间20-60秒（基于血管再充盈检测后自动调节）。
5、主机屏幕上显示病人的治疗时间及运行持续时间，最大可以显示999小时。
4 | 呼吸与危重症医学科2、 ICU/1、 干部病房1、 心内科1、 神经内科1、 骨科2、 神经外科1、 乳腺科1、 肿瘤内科2、 风湿免疫科1 | 医用冰箱 | 13 | 套 | 1、立式，箱内有效容积:≥300L。
2、温度控制：数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃。
3、可实现温度超温报警、传感器故障报警，湿度超标报警。
4、采用透明双层玻璃门体，满足32℃，70%湿度无凝露。
5、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。
5 | 神经内科 | 低温冰箱 | 1 | 套 | 1、立式，箱内有效容积:≥400L。
2、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调。
3、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。
4、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护等
6 | ICU1 骨科8 颈部外科及胃肠外科4 肝胆二区2 | 微波治疗仪 | 15 | 套 | 1、微波频率: 2450MHz±25MHz
2、输出功率：治疗 0~100W可调 理疗 0~40W可调
3、输出时间：治疗 0~99秒可调 理疗 0~30分可调
4、输出方式：连续波
5、整机功率：≤400VA
7 | 骨科4 泌尿外科1 肝胆二区2 疼痛科1 | 光谱治疗仪 | 7 | 套 | 1.有效辐照面积 50cm2±10%
2.辐照距离 5cm±1cm
3.输出波长范围 红光633nm±10nm；
4.光功率 >12W（实测14.6W）
5.显示方式 蓝色段码液晶显示
8 | 疼痛科 | 射频治疗仪 | 1 | 套 | 1、≧12英寸大屏幕显示，触摸屏操控
2、电阻抗测量: 30-2999Ω，使用时可分别同时显示每一路的阻抗值；
3、多种射频治疗模式：具有2路以上输出，热凝时可以分别设置不同温度和时间。
4、脉冲射频电压有效值为20-99V，支持高压脉冲射频，频率、脉宽、时间均可调；
5、三种规格以上电极长度可选:5cm、10cm、15cm
9 | 胸心血管外科 | 射频治疗仪（耗材：射频治疗针） | 1 | 套 | 1.射频热消融模式
2.温度、功率、电压、阻抗恒定可控
3.额定工作频率≥460kHz
4.设备在射频传递之前及射频传递期间提供持续的患者测量温度显示
5.最大功率≤40W

## （8）病床、排痰机等设备一批集中打包采购
病床、排痰机等设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 询价主要技术需求
1 | 颈部外科及胃肠外科 | 移动紫外线灯 | 1 | 套 | 满足临床需求
2 | 肿瘤内科 | 移动式紫外线灯 | 4 | 套 | 满足临床需求
3 | 呼吸内科（呼吸内镜中心） | 内镜检查床 | 2 | 套 | 1、床面板采用ABS材料一次成型，厚度大于4厘米，两边配有活动护栏及约束装置； 2、摇杆为含油带极限位置保护螺杆，摇把采用金属材质； 3、承重不小于200公斤，床体可升降，背部倾角大于60度； 4、带制动万向轮； 5、配套床垫厚度不小于4厘米，带可拆卸防水布套。
4 | 呼吸内科（呼吸内镜中心） | 患者转运复苏床 | 1 | 套 | 1、床面板采用ABS材料一次成型，厚度大于4厘米，两边配有活动护栏及约束装置； 2、摇杆为含油带极限位置保护螺杆，摇把采用金属材质； 3、承重不小于200公斤，床体可升降，背部倾角大于60度； 4、带制动万向轮； 5、配套床垫厚度不小于4厘米，带可拆卸防水布套。
5 | 呼吸内科（普通病房） | 急诊转运推车 | 1 | 套 | 1、可升降，背部有支撑抬起功能 2、中控脚轮，一脚制动刹车 3、主要框架优质铝合金压铸，配静音轮 4、ABS护栏可隐藏
6 | RICU | 电动床 | 10 | 套 | 需配过床易1个
7 | RICU | 转换床 | 1 | 套 | 满足临床需求
8 | ICU | 转换床 | 1 | 套 | 满足临床需求
9 | 干部病房 | 多功能电动床 | 7 | 套 | 干部病房建设需要、侧翻、称重
10 | 干部病房 | 普通病床 | 38 | 套 | 1、病床外形尺寸:≥长2000mm×宽950mm(含护栏)×高500mm，两摇式调节背部及腿部体位，床轮固定模式为中控一脚刹，医用静音脚轮，尺寸≥5寸（提供稳定性佐证）。摇床手柄为直柄式，抽拉收放。左右各一不锈钢弯管护栏，高度≥50cm。左右各3个输液架孔。带置物篮，位于床尾底部，离床板空间大。整床钢结构，塑料部分采用优质ABS，钢材厚度≥1.2mm 2、提供≥5种可供选择的床体彩页图样由院方任选。 3、配置床垫，长宽与病床相匹配，床垫材质一面为环保椰棕≥4cm,一面为高密度海绵≥4cm，外包防水牛津布，床垫厚≥8cm。 4、配床头柜，整体ABS（包括面板），静音轮，可移动，一抽一橱一拉板，橱带隔层。床头柜桌面带水壶架，桌面具有开水壶固定装置。侧面配可翻折的毛巾架。 5、配不锈钢插孔式输液杆，高度可调，挂钩可收展使用。
11 | 眼科 | 检查床 | 1 | 套 | 普通检查床，满足临床需求
12 | 骨科 | 电动手术床（脊柱手术床） | 1 | 套 | 1.脊柱手术床能与任意品牌和任意型号的C臂或G臂X光机配合使用，无需借助术中CT或术中MRI即可进行各种模式导航，包括单纯2D导航、2D-3D融合导航。 2.脊柱手术床在内窥镜手术模式下，能完成透视，精准提供穿刺针、导杆/ 导管、扩孔钻、工作套管及内窥镜实时导航。 3.四点式托体前后调节范围大于1000mm，左右调节范围大于250mm儿童成人均可适用。 4. 脊柱架系统升降范围：780mm-1180mm,碳纤维支撑杆长度1450mm,宽度500mm。 5.俯卧位头垫高度可以0-300mm调节，头托可以万向调节，并配有插管通道以及医护人员插管反光镜，方便查看插管是否正常。
13 | 骨科 | 牵引床 | 45 | 套 | 1.尺寸≥2100×1000×480-660（mm） 2.床尾板，采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，厚≥70mm。 3.摇手隐藏式设计，可调节患者背部、腿部体位升降。 4.ABS塑料拉环 5.龙门骨科架，采用优质304不锈钢，牵引滑轮为ABS塑料制造。 6.其中5张内长2m（脊柱外科）
14 | 血管外科+介入科 | 清创室使用手术床 | 1 | 套 | 满足临床需求。
15 | 血管外科+介入科 | 清创室使用升降椅子 | 2 | 套 | 满足临床需求。
16 | 疼痛科 | 转运床 | 3 | 套 | 车身稳定，高度可调，轮子可固定
17 | ICU | 排痰机 | 2 | 套 | 满足临床需求。
18 | 干部19楼 | 高频振动排痰机 | 1 | 套 | 满足临床需求。
19 | 干部19楼 | 多频振动排痰机 | 1 | 套 | 满足临床需求。
20 | 胸心血管外科 | 排痰机 | 1 | 套 | 满足临床需求。
21 | 消化内科 | 排痰机 | 1 | 套 | 满足临床需求。
22 | 颈部外科及胃肠外科 | 排痰机 | 2 | 套 | 满足临床需求。

## （9）内科设备一批集中打包采购
内科设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 询价主要技术需求
1 | 肿瘤内科 | 体外高频热疗机 | 1 | 套 | 1.工作频率：915MHz±4MHz 。 2.输出功率：0 ～ 400W可调，误差不大于±30%。 3.温控范围：25℃～50℃，测温精度±0.2℃。 4.电压驻波比：不大于2.5。 5.测温通道：通道、高阻无扰、无损、实时测温。 6.计算机控制台可实现对功率、时间、温度等实时检测和连续自控制功能。
2 | 肿瘤内科 | (胸)腹腔循环热灌注化疗机及配套系统 | 1 | 套 | 1.温度控制范围：30℃～50℃，电气安全指标：符合GB9706.1-2007标准 2.测温系统：采用八路测温传感器，多点采集患者治疗温度；测温精度：≤±0.2℃ 3.控温精度：≤±1℃ 4.流量调节范围：灌注泵流量：0ml/min～300ml/min，误差±10％； 加热泵流量：0ml/min～600ml/min，误差±10％。 5.加热方式：波导干式加热
3 | 疼痛科 | 臭氧治疗仪及相关耗材 | 1 | 套 | 1.可制备臭氧水； 2.内置各种常用功能模块如大自血、直肠灌注、臭氧水、臭氧套袋等疗法
4 | 疼痛科 | 麻醉机 | 1 | 套 | 具备最基本的正压通气与手动通气功能即可
5 | 消化内科 | 水疗灌肠机 （耗材：引导头） | 1 | 套 | 1、温度0-40℃， 2、相对湿度≤85% 3、总功率不大于2000w 4、压力可调节 5、水流调节0-1600ml
6 | 消化内科 | 13c呼气试验测试仪 （耗材：13c呼气试验试剂） | 1 | 套 | 12通道一键式操作
7 | 消化内科 | 胃动力治疗仪 | 1 | 套 | 显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强调
8 | 内分泌科 | 人体成份分析仪 | 1 | 套 | 1、测量方法：生物电阻抗测试法。 2、测量频率：1 kHz/5 kHz /50 kHz /250 kHz /500 kHz /1000 kHz；测量电流：90 μA或以下。 3、综合测试结果，自动生成测试意见和建议。 4、测量速度：≤30秒完成全部测量，并立即得出各项测量值指标，并根据不同受试者的各项测试指标指数得出个性化的分析评定报告。 5、体脂肪率判定标准分年龄段说明，基础代谢年龄：评估代谢水平的量化指标，体型分析：根据人体内脂肪率和肌肉量可提供≥九种身体类型评价。
9 | 肾内科 | 血透机 | 15 | 套 | 1.具有原厂原装≥14英寸一体化触摸式彩色液晶屏，操作系统具有全中文菜单和全中文报警，显示屏幕两侧具有报警提示灯装置，屏幕可≥225度旋转操作更简便、直观； 2、安全监测系统完善可靠，标准配置动脉压、静脉压、电导度、空气、温度、跨膜压监测和漏血监测。3、具备自动开、关机功能和开机自检功能，保证机器的正常运转和患者治疗安全。 4、曲线功能：具有≥6种治疗曲线，包含超滤曲线、钠曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和温度曲线，可联合使用，提供个性化透析 5、超滤曲线可调，支持30条以上个性化曲线，具有透析流速曲线，透析流速300～800ml/min可调，精度可以以10ml/min调节。血泵管径兼容目前市场上各种品牌的血路管，无需专用管路。
10 | 风湿免疫科 | 气压弹道式冲击波治疗仪 | 1 | 套 | 1.采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗； 2.独立双通道输出，输出参数可独立调节位； 3.内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议； 4.内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库； 5.治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar；治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz；具备至少五种自动变频输出；
11 | 风湿免疫科 | 复合超声关节炎治疗仪 | 1 | 套 | 1、声电一体治疗头：实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出。（提供产品注册证文件）。经皮神经电刺激技术与聚焦超声同时治疗骨性关节炎有明显增效。 2、治疗部位可调，适用于骨性关节炎的治疗（提供产品注册证文件），可选择治疗膝关节、肩关节、髋关节等部位。 3、低强度聚焦超声：独有专利技术，形成低强度聚焦超声波束，有效聚集超声能量同时，确保能量有效达到目标治疗深度。 4、彩色高清液晶显示：治疗时间、功率＋/－、治疗部位可分别操作显示，功能清晰，操作便捷。 5、双通道独立输出，两套治疗组件可独立控制和显示，输出能量可调，同时治疗两名患者且互不影响。 6、治疗时间最大设定：>=20分钟可调节，调节步长5分钟。
12 | 中医科 | 毫米波治疗系统 | 1 | 套 | 用于癌性疼痛及其临床伴随症状的辅助治疗。 1.等幅(D拱)毫米波：36GHz±1GHz；脉冲(M拱)毫米波：36GHz±1GHz；聚能(T拱)毫米波:42GHz±0.8GHz。 2.辐照头数量≥3个； 3.单个辐照头毫米波出口辐照面积：（6.3±0.5）cm2 4.治疗时间范围0min～40min，默认设定为30min，误差≤±1min。 5. 提供至少150种治疗方案供选用,提供至少6组治疗音乐供选用；

## （10）内分泌设备一批，肾内科设备一批
内分泌设备一批、肾内科设备一批
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 询价主要技术需求
1 | 内分泌科 | 胰岛素泵 | 10 | 套 | 1.设备用于24小时脉冲式连续胰岛素输注 2.胰岛素最小基础率输注≤0.01u/h 3.防水性≥IP8级防水 4.使用≤3.6v电池,保障人体安全。 5.具备三种大剂量输注模式：常规，方波与双波。
2 | 肾内科 | 血透机 | 5 | 套 | 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液。 2、安全监测系统完善可靠，具有动、静脉压、跨膜压监测功能，具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。 3.配有信息化网络端口，在线清除率监测。 4. 水路与电路采用分离设计。内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟 5. 可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒除钙、除脂和消毒程序一体进行，热化学消毒时间不超过40分钟。
3 | 肾内科 | 血滤机 | 5 | 套 | 1、血液透析滤过机，15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放; 2、反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度; 3、具备多种曲线功能，包含超滤曲线 钠离子曲线 碳酸氢盐曲线 温度曲线 肝素曲线 透析液曲线等。并能多种组合; 4 、配透析充分性监测装置: 精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V值或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示）。不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案; 5、具有完备的水路及血路自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断