询价文件

询价项目名称：三明市三元区医院基层服务能力提升设备采购项目

询价编号：__           SYQYY202301

询价人：       三明市三元区医院

日期：　               2023年8月

- 询 价 通 知

本项目三明市三元区医院基层服务能力提升设备采购项目    ，现对该项目进行询价，请贵方予以报价。

- 询价编号：  SYQYY202301

- 二、项目名称：三明市三元区医院基层服务能力提升设备采购项目

三、询价范围： 康复病房设备、基层服务能力提升相关设备、胸痛中心建设相关设备的相关事宜

四、询价内容：包括康复病房设备、基层服务能力提升相关设备、胸痛中心建设设备的价格和参数。

五、工程质量要求：符合国家设计标准和规范要求。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴凉柜 | 1 | 台 | 三元区医院基层医疗机构服务提升需要的基础必备设备 | 1.产品结构为立式箱体，有效容积828L。2.温度范围：设置2～8℃\8~20℃可调（范围 2~48℃:3.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。 5、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 |
| 2 | 动态血压仪 | 3 | 台 | 三元区医院基层医疗机构服务提升需要的基础必备设备 | 1、测量方法：示波法。压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg) 2、脉率测量范围：0bpm~200bpm 3、分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM,脉率准确性：±3BPM 4、最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min 5、数据储存器：闪存储存 高达300个读数 6、动态血压分析软件：存储记录全过程动态血压波形。 |
| 3 | 动态心电图机 | 2 | 台 | 三元区医院基层医疗机构服务提升需要的基础必备设备 | 1、记录时间：连续记录72小时以上 ，三通道可以记录6天； 2、导联(通道)：12导联/3导联 二合一； 3、频率响应：0.05～50HZ ，记录方式：全信息，输入阻抗：≥6MΩ； 4、采样率：128-1024次/秒/通道，起博采样率1万HZ；5、分析软件功能 |
| 4 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 三元区医院基层医疗机构服务提升需要的基础必备设备 | 1.监护仪外形结构： 1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 1.2、≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600 2.1、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 2.3、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 2.4、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 3.1、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能 3.2、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 |
| 5 | 十二导联心电图机 | 1 | 台 | 三元区医院基层医疗机构服务提升需要的基础必备设备 | - 支持12导联同步心电图采集 - 心电图机主机全触控操作，无物理硬按键。 - 显示屏幕≥10英寸 - 耐极化电压：±600mV - 频响范围：0.05-245Hz全频滤波 - 支持内置4G功能，不接受外置模块。 - 支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi - 具备LAN、USB等接口 - 支持智能操作系统，可远程更新升级 - 内置可充电锂离子电池，电池容量不低于10000mAh - 具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号 - 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 - QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 - 可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 - 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 - 同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。 - 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。 |

| 6 | 间歇颈、腰椎电动牵引系统 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、具备颈腰椎牵引，可同时满足2人使用；2、内置电脑控制系统，治疗参数设置信息可保存，关闭电源总开关参数不丢失；3、阶梯型牵引模式下前三个牵引周期牵引力分别为设50%、80%、100%； 4、 治疗参数与治疗模式设置相互独立，减少重复设置次数； 5、具备牵引力和总治疗时间的上限值锁定功能，防止误操作对病人造成伤害； 6、具备恢复默认值功能，可将所有参数设定恢复为出厂默认状态； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 冲击波理疗仪 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | - 手柄治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果，减轻医护操作人员因长期操作带来的不适感. 2、手柄治疗探头上带有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时能够精确掌控对手柄施加压力大小，达到治疗标准化目的。手柄上的操作开关区域带有独立计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。 - 3、设备配置一把治疗枪 4、手柄可+135℃高温高压消毒。 5、采用外置减振式全封闭油性空气压缩机，治疗过程中无噪音。 |
| 8 | 超短波电疗机 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗. 2、输出功率：50W 允许偏差±20%。 3、工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。 4、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 |
| 9 | 推拿床 | 5 | 张 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | E型诊疗床可用于手法按摩、诊疗，E型带杂物放置架，可放置杂物，节省空间，使用方便。 |
| 10 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子； 2、不小于7寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0～38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、具有≥6种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； |
| 11 | 特定电磁波治疗仪 | 6 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 适用于消炎、消肿、止泻、活血化瘀。 |
| 12 | 电针机 | 5 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 二路输出、一路加强。 |
| 13 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 台 | 神经、血管、精神、肌肉等系统病变引起的相关疾病及其并发症，如脑梗塞及脑出血恢复期、脑炎及后遗症、颅脑外伤综合症、精神抑郁症等的辅助治疗。 | 1、控制器：采用 ≥8 寸彩色液晶触控屏幕操作； 2、设备具有模块化自动识别系统： a、可根据治疗线，自动识别治疗模式，治疗模式，功能配置均可任意选择。 b、后期可支持功能升级。 3、经颅磁治疗技术：a、刺激频率： 0.5-50Hz 可调； b、磁场强度：160mT±20%； 4、磁刺激强度可调节；5 级可调;刺激模式：脉冲磁刺激. 5、神经肌电治疗技术:刺激频率：50-2000Hz 可调.电刺激强度可调节；1-50 级可调. 6、电刺激模式：两组四通道刺激； |
| 14 | 康复踏车 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、上肢主被动康复踏车，操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。2、助力扭矩：1~29Nm可调，最高可达29Nm（提供有效证明）； 3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm（提供有效证明）；4、升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。 |
| 15 | 步行训练用阶梯 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 双向扶梯 |
| 16 | PT康复训练床 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 用于PT训练患者床上活动。 |
| 17 | 电动站立床 | 1 | 台 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 2.目前我院无电动站立床，为新申请设备，为骨科康复及神经康复提供步态及站立支持。 | 1、通过优质的直线推杆以及电动升降的设计，使床面自动处于0-85度间，适用于长期卧床、脊髓损伤等患者进行站立训练，有效预防肌肉萎缩、关节僵硬等并发症11.站立位时脚托板静态承重≥340kg。 2、防进液等级不低于IPX4 3、床面采用医用PVC皮革 4、配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作 |
| 18 | 可调式OT桌 | 1 | 台 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 2.目前我院无可调式OT桌，为新申请设备，为神经康复及骨科康复提供OT作业康复 | 电动升降OT桌可通过电动调节桌面的高度，辅助患者进行作业治疗训练。 |
| 19 | 空气压力循环治疗仪 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、7寸彩色液晶显示，电容触摸屏操作，2、机器有8种运行模式，同时用户可以根据实际需要新建治疗模式3、记忆功能：历史记录存储不少于 10000 条，该记录可实时查看。4、 梯度压力治疗模式。梯度压力模式是指：由远心端向近心端的不同气囊压力递减，以保障静脉功能不全者的静脉瓣膜的功能修复、使治疗感觉更舒适。 5、 单腔压力可调可关闭大部分患者使用时，下肢有渗出可能性，单腔压力关闭（把压力设置为10mmhg）功能可针对创面位置气囊采取零压力设置，确保使用安全。 |
| 20 | 手动病床 | 6 | 张 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 手摇病床，满足临床需要。 |
| 21 | 脑循环系统治疗仪 | 1 | 台 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 2.目前我院无空气压力循环治疗仪，为新申请设备，为预防VTE使用。 | 1、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 2、输出路（线）数：2路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；4路（8线）仿生电刺激上、下肢。 |
| 22 | 恒温蜡疗机 | 1 | 台 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、温控范围：熔蜡箱58℃～85℃，温控精度：±3℃； 2、蜡箱融蜡时间：≤4小时； 3、两大功能：一键急融功能；提前一天预约功能：时间、温度； 4、石蜡清洁：通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。 |
| 23 | 艾灸排烟系统 | 6 | 套 | 1.列西分院筹建康复联合病房，属于病房基本配置。 | 1、万向吸气臂 1.1、万向吸气臂：铝氧化，厚度1.2um。可旋转、折叠，任意一个位置悬停、定位精准，表面氧化、抛光不易脱落，易清洗。管壁做防油处理。 1.2、臂身标准长度：共4节，第一节长度≥30cm，第二节长度≥65cm，第三节长度≥55cm，第四节长度≥15cm。 2、艾灸专用集气罩 POE材质，高度透明，不易碎、耐高温，耐高温温度120℃。提供五种尺寸供选择：870mm×570，mm420mm×320mm、620mm×420mm，圆形Φ400mm、Φ385mm，。 3、过滤芯： 过滤芯收集艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘；可阻止0.5～1mm颗粒物（艾灸油）吸入风道，易拆装、易更换。通风量≥8000m3/h。尺寸≥Φ118mm，高为≥60mm 4、球型风量调节阀 风量调节阀：半球型风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合圆形转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性达＞98%以上。 5、安装支架 5.1安装支架设计：双卡位设计，采用不锈铁加工，厚度≥2mm，喷塑厚度≥2um；一条臂有两个支撑点，要求有两个出气口，可以垂直和水平链接。确保使用牢固，不会晃动。 5.2安装支架规格：≥210mm×210mm×1000mm；吸口尺寸：Φ95mm，可拆卸。 - 6、艾灸专用风机 6.1、功率：≥2.2KW 6.2、电源：220V 50HZ 6.3、风量：748-2617m³/h； 6.4、全压：1542-1296pa； 6.5、转速：2800r/min。 7、配置要求 7.1、万向吸气臂 6套； 7.2、支架6个； 7.3、艾灸专用集气罩 6个； 7.4、重复性艾灸过滤芯12个； 7.5、艾灸风机 1台； 7.6、抗阻式消声器1组； 7.7、灸疗排烟管道1组。 |
| 24 | 超声电导仪 | 1 | 台 | 列西分院筹建康复联合病房，属于病房配置。 | 1、产品名称：超声电导仪 2、致孔脉冲： 5个占空比1:1方波构成；峰值≤87V，≥5档可调；致孔脉冲应在治疗时段的最前面出现。 3、电导脉冲 3.1电导脉冲基础波形（2000Hz±10％方波）和周期10ms±5％ 的脉动正弦半波组成一个波群。 3.2电导脉冲波群频率：0.4Hz- 6Hz范围内≥5档可调。 3.3电导波群由波群中脉动正弦半波个数2-20个，≥8档可调； 4、超声 4.1超声激励频率： 1MHz±30％； 4.2超声输出频率：0.4Hz - 6Hz范围内≥7档可调； 4.3超声输出周期： 0 - 167ms，≥8档可调； 4.4超声有效辐射面积：3.14cm²±10％； 4.5超声最大输出功率： 0.1W-0.5W。 5、治疗时间调节范围：5min-30min，调节步长≤1 min，误差±5%以内。 6、输入功率≤75VA； 7、有效声强：0.048W/cm²； 8、波束不均匀系数≤8.0； 9、波束类型：发散型； 10、波形：连续波： |
| 25 | 发光化学分析仪 | 1 | 台 | 胸痛中心建设设备 | 1、最大检测通量：≥240测试/小时； 2、样本位：≥100个，支持原始管上机、塑料试管和微量样本杯直接上机； 3、进样方式：轨道式进样，可单个、批量进样； 4、反应杯一次最大存储量：≥1200 5、试剂项目：覆盖甲状腺功能、性激素、心肌标志物、炎症指标、胃功能、肿标等，试剂盒内附校准品质控品 |

六、要求工期：  30个日历日

七、报价人的资格要求：

1、报价人应具备相关资质；

2、报价人应具备合格有效的营业执照；

八、报价:采用最低价中标法；

1、报价以人民币为结算货币(包干)，报价为含税价。

2、报价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

九、本项目允许现场勘查，报价人可联系总务科进行现场踏勘。

十、 报价文件的递交
    1、报价人应将报价文件用信封密封，并标明项目编号、报价人名称、报价项目名称字样。报价文件未密封将导致报价被拒绝。

2、信封密封处应并加盖报价人公章。

3、如果报价文件由邮局、快递或专人送交，须红章快递并按注明的地址送至接收人。

4、如果未按上述规定进行密封和标记，我科将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

5、报价文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件, 将被拒收。

6、报价文件应包括报价书、授权委托书、设计资质、营业执照、法人身份证、经办人身份证，以上复印件需加盖报价公司章。

7、报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，将重新组织询价或者采取其他方式采购。

8、报价文件递交的截止时间（报价截止时间）： 2023年8月25日17时整，提交地点为三明市三元区医院总务科；

十一、联系方式
      询价人：三明市三元区医院

地址：三明市列西街道龙岗新村4栋

邮编：365001；电话：13616957092；联系人：王女士

报  价 书

致：三明市三元区医院总务科

根据贵方为                         的询价文件，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价文件中规定的应提供的服务报价为

1.报价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守询价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、报价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确报价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                    传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年      月    日