## 心内科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | IVUS（冠脉血管内超声）及配套耗材 | 1 | 套 | 1.血管内超声诊断仪，同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声诊断导管； 2.自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选，回撤150mm最快仅需15s； 3.单次最大回撤距离150mm；
2 | 血管内冲击波治疗设备及配套耗材 | 1 | 套 | 1.电池供电； 2.手动控制冲击波激发； 3.1个周期内连续最大脉冲数量：30个脉冲
3 | 运动心肺功能测定系统（CPET) | 1 | 套 | 1.运动心电和肺功能测试系统一体化包括运动心电、肺功能测试系统等心肺同步测量，同步分析，使用同一主机实现心肺运动试验的控制。 2.心电采集盒能够单独使用，内置分析功能，能够当做单独的心电图机使用，并且能够通过热敏打印机打印心电报告。 3.心电信号采样频率:≥10000Hz 4.呼吸模块采用双向压差传感器，支持多种消毒方式，同时可选用一次性面罩，符合院感政策。 5.采用数字超声式二氧化碳分析器，测量精度:±0.03%，测量范围:0-17.5%，分辨率:0.01% 响应时间:<90 ms(10-90%)
4 | 体外球囊反搏仪 | 2 | 套 | 1.心电导联：标准三导联。 2.设备气囊具有小腿气囊，大腿气囊，臀部气囊等组合结构。 3.心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。 4.具有房颤的治疗模式，满足慢性房颤患者的治疗需求。 5.设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节。
5 | 无创心排测定装置（耗材：电极片） | 1 | 套 | 1.具备 PCWP 肺毛细血管楔压检测功能。 2.只需处理心脏侧颈部+胸部两个部位，大幅节省医生操作时间 3.数据信号波形采样率高，须达到 1500khz 以上；采集电流较低， 处于 A 级别，减少对患者的损伤。 4.心输出量(CO) ；心指数 (CI)；心搏量 (SV)；心搏指数 (SI)； 心率(HR)；胸液传导性(TFC)；射血前期(PEP)；左室射血时间(LVET)； 收缩时间比率(STR)；无创血压(NIBP)；收缩压(SBP)；舒张压(DBP)；平均压 (MAP)；心阻抗微分图 (DZ/dt)；心阻抗图 (dz) ；阻抗心电图 (TIR)。 5.每搏变异率 (SVV)；变力状态指数 (ISI)；射血收缩指数 (EPCI)； 左心室每搏作功 (LSW)；左心室每搏作功指数 (LSWI)；每搏外周阻 力 (SSVR)；每搏外周阻力指数 (SSVRI)；系统阻力 (SVR)；治疗趋 势分析图 (SI@MAP)；心肌总收缩能力 (Inotropy)；血管总容量负荷 (Volemia)；血管总阻力(Vasoactivity)；心率变异性；
6 | 电池阻力恒定功率车 | 2 | 套 | 1.功率控制范围：0到999瓦特，功率控制精度：1W/分钟 2.有效功率转速范围：30-130转/分钟 3.踏车控制采用独立安卓系统，超大显示屏，所有运动过程中的参数都能直接在显示屏上实时显示，如运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电图等，信息一目了然，方便医生巡视；与PC端同步实时监控患者生理参数的变化，保障患者安全。 4.最大承重160KG. 5.具有检测报告
7 | 康复跑步机(运动平板） | 1 | 套 | 1. 跑台面积：≥600*1500平方毫米 2.正向速度范围：大于20千米/小时，可调整精度±0.05/0.1千米/小时 3.可进行反向的运动，提供倒走训练功能，反向速度设置范围：0-5千米/小时，可调整精度±0.05/0.1千米/小时；坡度范围：0-25%，可调整精度：±0.5% 4.可选配控制面板执行单独的运动方案，面板可以进行90度调节 5.设有前置及两侧扶手，设有急停开关
8 | 运动康复抗阻训练器 | 1 | 套 | 1.功率可调节范围：0-999瓦特，功率调节精度：1瓦特 2.采用的独立安卓系统、超大显示屏的平板电脑控制，内置APP应用程序，且 APP中可以实时显示运动过程中患者生理参数数据和变化趋势 3.可以通过网络方式与PC系统如运动训练系统等进行通讯，实现联合控制，适用于心肺运动康复训练 4.可以通过设备内部的RS232接口和PC之间进行控制连接，适用于运动心肺测试系统的负荷控制 5.可对异常的生理参数进行报警提示，以保证患者安全
9 | 6分钟步行试验监测分析系统 | 1 | 套 | 1.中央PC工作站与移动端可通过局域网进行数据通信，实现远程生理参数监测可实时呈现和回放每个被测者的心电图波形和心率、血氧变化趋势等信息。 2.患者移动端可连接心电图、血压、血氧设备，同时可以自动控制血压的测量 3.可根据被测者个体情况设置报警预设值，测试过程中出现异常值，智能报警提示，以保证被测者的安全。 4.动过程中，患者移动端同步显示步行圈数、心率、血压、血氧等信息，同时有符合《六分钟步行试验临床规范应用中国专家共识》的标准提示用语，有利于患者运动过程中的配合，提高医生工作效率 5.配置的血压一机两用，可用于动态血压测试
10 | 长程穿戴式动态心电传感器（耗材：电极片） | 1 | 套 | 1.心率测量范围：30bpm～300bpm 2.蓝牙通信范围：无障碍环境下≥10米传输距离。

## 骨科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 全脊柱内镜融合手术系统及配套耗材 | 1 | 套 | 1、椎间孔镜一支，外径≥6.0mm，工作长度≥190mm； 2、抓钳1把，工作端为锐利四方型，能直接啃咬皮质骨。直径≥4.0mm，长度≥330mm 3、刮刀2支，工作端总高度≥7mm，直径≥4.0mm，头端可变角度0°/ 40°，长度≥300mm；长度≥320mm，直径≤4.5mm；铲型工作端长度≥10mm，高度≥6mm 4、工作套管1支，前端阶梯斜面，内径≥10mm，外径≤15mm，长度≤110mm 5、骨凿1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm；方型工作端宽度≤10mm，长度≥5mm
2 | 手术显微镜 | 1 | 套 | 1、光学：色差消光系统 2、包括但不限于超广角视野、40倍放大 3、包括但不限于脚控、手控电动调焦 4、工作距离≥200mm 5、外接摄像屏幕、刻录系统
3 | 腕关节镜及手工器械、 髋关节镜及手工器械 摄像头、光纤、刨削手柄 | 1 | 套 | 1、可与我院现有关节镜影像、刨削主机配套使用； 2、4K摄像头，搭配4K镜头及光纤，全套设备均可高温高压消毒； 3、刨削手柄可自动识别，支持手控及脚控双模式； 4、可满足常规髋关节、腕关节镜手术手工器械套装并搭配相应的髋关节镜、腕关节镜牵引架； 5、需配套机械盐水助力架。
4 | 颈胸椎脊柱手术系统及配套耗材 | 1 | 套 | 1、脊柱内窥镜头：视向角≥15°，视场角≥75°，工作通道直径6.0mm～6.5mm，外径≤10 mm ，工作长度≤125 mm，物镜尺寸≥2.8mm ，内窥镜镜体为一体成型； 2、配置：外螺纹工作套管1支、长开口带把手工作套管1支、半开口工作套管1支、弧形咬骨钳1把、各型咬切钳3把、各型抓钳9把、内镜偏心刮刀1把、方型骨铲1支、刮勺1支
5 | 术中神经电生理监测仪及配套耗材 | 1 | 套 | 1、支持32个通道信号采集 2、脑电图、肌电图、皮层定位、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激程序、近神经探测功能、听觉诱发电位、视觉诱发电位等 3、≥8个高电流刺激端口 4、共模抑制比≥120dB 5、自动探测椎弓根螺钉
6 | 医用负压吸引器 | 5 | 套 | 1、配备引流瓶（2L） 2、有蓄电功能 3、漏气报警 4、持续/间歇吸引
7 | 婴幼儿牵引架 | 5 | 套 | 1、不锈钢 2、带牵引弓 3、适用于≤6岁儿童 4、可调节成婴幼儿使用模式 5、可拆卸布套 6、具有枕颌牵引功能

## 病理科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | 全自动双缸快速脱水机 | 4 | 套 | 1、可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求。 2、设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个。 3、中文彩色LCD触摸屏，基于Windows OS的用户界面，且可旋转及翻转。 4、包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片。 5、具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡。
2 | 石蜡包埋机 | 4 | 套 | 1、宽大的工作台面可供预热超过20个包埋盒模子。 2、≥5寸具有LCD触摸屏，无子菜单设计，所有信息一目了然，支持戴手套操作。 3、排蜡系统（≥8个排蜡孔）避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理。 4、人体工学扶手高度>14mm，宽度>47mm，使操作更稳定舒适。 5、冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子。
3 | 全自动封片机 | 1 | 套 | 1、系统需包括封片机和中间转运工作站。 2、具有自动检检除破损盖测玻片与报警功能。 3、可直接使用任何商用封固剂，无需转换容器。 4、封片压力可调节。 5、封固剂分配方式：点状、线状可任意切换，滴入量可设定。
4 | 冷冻台 | 9 | 套 | 1.全新设计的人体工学扶手高度>14mm，宽度>47mm，使操作更稳定舒适 2.平整的蜡缸顶部方便置物 3.全新设计的冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。 4.最长30分钟内冷却60个包埋盒模子
5 | 切片机 | 3 | 套 | 1、切片厚度：0.5-100μm 2、切片方式：可以任意 半自动切片模式和手动切片模式 3、手轮中无需放置配重块 4、可根据样品/样品夹的重量灵活调整弹簧力。 5、具有粗修的小手轮，用户可选择顺时针及逆时针转动方向
6 | 全自动冰冻染色机 | 1 | 套 | 1、具备自动生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年。 2、内置≥10英寸大型彩色高清液晶触摸屏。 3、站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速8 l/m，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部标注最低和最高加注液位。 4、仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流。 5、内置RFID传感器，具备扫描及读取试剂瓶RFID 标签和识别试剂功能。
7 | 取材台（带大体摄像） | 1 | 套 | 1、取材台整体不锈钢材质制作，操作台面采用厚度≥2.0mm的316不锈钢制作，外壳采用厚度≥1.5mm的304不锈钢制作。外型尺寸：≥2200mm（L）×800mm（W）×2300mm（H），可根据场地要求定制。 2、智能排风系统：排风量：3500-4800m3/h，风速：≥0.8m/s，风噪：﹤55db，压力范围：330-550pns；可连接通风系统，根据风量需求情况调节，保证风量始终处于相对最佳状态。 3、具有强排风系统，气流模式：工作区气流向下，无漩涡，无向上气流及死点。 4、配置：福尔马林罐装及回收装置，台面喷淋，粉碎机，热水器，照明及消毒装置，磁性吸附工具架，大体标本摄像系统（可兼容病理诊断系统软件）等。 5、取材工作台整体电路组件；一键式电源启停，配置功能按键。
8 | 包埋盒打号机 | 1 | 套 | 1、具有≥6个上料架，每个上料架一次性装载不少于100个包埋盒。 2、采用托盘收集方式,一次性装载不少于10个托盘,单个收集盘可收集包埋盒数量不少于30个。 3、采用真空泵而非风扇的空气处理模块,对废气进行液体和固体双层吸附,并自带管路清洗功能,杜绝废气和灰尘的散发。 4、包埋盒收集时包埋盒侧向向前推进,而非斜面向前推进,避免收集时包埋盒在托盘上重叠。 5、打印界面可直接编辑模板,编辑模板时无须切换程序或界面。
9 | 玻片打号机 | 1 | 套 | 1、采用新型的UV激光打印技术，无需色带和墨水等耗材。 2、一次可装载不少于150张载玻片,单收集座可收集不少于100片的已打印载玻片。 3、标配≥8寸触摸屏,标配二维码扫描枪。 4、采用真空泵的空气处理模块,对废气进行液体和固体双层吸附,并自带管路清洗功能,杜绝废气和灰尘的散发,保护操作人员健康。 5、打印界面可直接编辑打印模板,编辑模板时无须切换界面或程序。
10 | 包埋通风柜（根据场地要求） | 5 | 套 | 1、尺寸规格：根据包埋室场地要求及包埋机功能定制。 2、柜体：采用≥1.2 mm厚度冷轧钢板折弯成型，内衬板导流板：采用≥6mm厚度的耐酸碱专用Ｃompact板制作。操作台面采用黑色实芯理化板制作。 3、智能排风系统，可连接通风系统，根据风量需求情况调节。气流模式下降式气流。 4、观察窗气流要求：气流应向下，不产生旋涡和向上气流且无死点，气流不从柜中逸出； 5、通风柜整体单独电路组件，配置照明及消毒装置。
11 | 手染通风柜（根据场地要求） | 4 | 套 | 1、尺寸规格：根据染色室手工染色场地需求定制。 2、柜体：采用≥1.2 mm厚度冷轧钢板折弯成型，内衬板导流板：采用≥6mm厚度的耐酸碱专用Ｃompact板制作。操作台面采用黑色实芯理化板制作。 3、智能排风系统，可连接通风系统，根据风量需求情况调节。气流模式下降式气流。 4、观察窗气流要求：气流应向下，不产生旋涡和向上气流且无死点，气流不从柜中逸出； 5、通风柜整体单独电路组件，配置照明及消毒装置。
12 | 染封一体机通风柜（根据场地要求） | 2 | 套 | 1、尺寸规格：根据染封一体机的机型及功能定制。 2、柜体：采用≥1.2 mm厚度冷轧钢板折弯成型，内衬板导流板：采用≥6mm厚度的耐酸碱专用Ｃompact板制作。操作台面采用黑色实芯理化板制作。 3、智能排风系统，可连接通风系统，根据风量需求情况调节。气流模式下降式气流。 4、观察窗气流要求：气流应向下，不产生旋涡和向上气流且无死点，气流不从柜中逸出； 5、通风柜整体单独电路组件，配置照明及消毒装置。
13 | 离心机通风柜（根据场地要求） | 1 | 套 | 1、尺寸规格：根据离心机机型及功能定制。 2、柜体：采用≥1.2 mm厚度冷轧钢板折弯成型，内衬板导流板：采用≥6mm厚度的耐酸碱专用Ｃompact板制作。操作台面采用黑色实芯理化板制作。 3、智能排风系统，可连接通风系统，根据风量需求情况调节。气流模式下降式气流。 4、观察窗气流要求：气流应向下，不产生旋涡和向上气流且无死点，气流不从柜中逸出； 5、通风柜整体单独电路组件，配置照明及消毒装置。
14 | 配液通风柜（根据场地要求） | 1 | 套 | 1、尺寸规格：根据试剂室配液场地要求定制。 2、柜体：采用≥1.2 mm厚度冷轧钢板折弯成型，内衬板导流板：采用≥6mm厚度的耐酸碱专用Ｃompact板制作。操作台面采用黑色实芯理化板制作。 3、智能排风系统，可连接通风系统，根据风量需求情况调节。气流模式下降式气流。 4、观察窗气流要求：气流应向下，不产生旋涡和向上气流且无死点，气流不从柜中逸出； 5、通风柜整体单独电路组件，配置照明及消毒装置。
15 | 试剂柜（根据场地要求） | 4 | 套 | 1、柜体：完全采用瓷白色厚度≥8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，具有卓越的耐腐蚀性。 2、柜门/门把手/门铰链：采用同质PP板制作，门框折弯厚度有30mm，保证门板之坚固不变形。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边获得一定程度防溢效果。默认开孔尺寸为30mm、40mm、50mm、60mm，共四块层板。 5、尺寸规格：根据场地要求定制。
16 | 不锈钢排风标本柜（根据场地要求） | 1 | 套 | 1、柜体采用≥1.0MM厚304不锈钢。视窗采用≥5mm钢化玻璃制作。 2、带通风组件,可接入通风系统. 3、具有强排风系统，采用长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，使有毒气体在挥发上升的过程中，即排出室外，有效降低有毒气体的危害； 4、配10只病理标本专用整理箱 5、尺寸规格：根据场地要求定制。
17 | 危化品防爆柜（根据场地要求） | 1 | 套 | 1、高性能的安全柜通过CE权威认证，并达到OSHA标准，符合NFPA第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。 2、整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔≥40mm。柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。 3、柜身底部≥50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。两侧带有防火装置的通风口。四个可调节水平支架，确保柜体稳固。 4、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 5、尺寸（容积）：≥1600*1000*490（45加仑），可根据场地要求定制。
18 | 漂烤片仪 | 4 | 套 | 1、采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分独立温度控制精确。温控范围：漂片、烘片、烤片三部份均为常温—90℃可调，自动恒温。 2、同时可处理70块玻片,烤片室可容纳3个30至40片的染色架，也可同时放入2个250ml的烧杯融蜡，能满足大批量工作需求。 3、烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。连续工作时间：不限。 4、漂片水槽容积：≥130mm×180mm×80mm。
19 | 带鼓风烤箱 | 2 | 套 | 1、电源电压：AC220V 50HZ，控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃，输入功率：2050W，容积：220L，内胆尺寸 (mm)W×D×H：600×500×750。 2、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 3、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 4、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
21 | 低速离心机 | 1 | 套 | 1、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。时间设定可精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示。 2、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。 3、设有门盖保护、超速和转子参数锁定等多种保护功能，防止意外修改参数避免操作失误，故障自动报警功能。10档升降（0档为自由停车），12种自定义工作模式。可选配48孔脱帽转子。 4、产品符合CFDA认证。 5、最高转速：5500r/min。
22 | 洗眼器 | 1 | 套 | 1、功能：洗眼+冲淋，公称压力：1.0Mpa，工作压力：0.2~0.4Mpa，洗眼流量：≥11L/min，冲淋流量：≥75L/min，使用介质：符合卫生标准常温生活用水 2、主体材质：符合国家标准的特种SS304不锈钢，进水口尺寸：1-1/4内螺纹，高度≥1560MM，排水口尺寸：1-1/4内螺纹，高度≥95MM。 3、洗眼开关方式：手动。使用时只需轻推手推阀，清洁的水从洗眼喷头自动喷出，喷头外设防尘盖，使用时可随水流自动冲开。洗眼开关开启后，非人为操作，不会自动关闭，使用完毕请关闭开关并将防尘盖复位。 4、洗眼喷头：洗眼喷头内置多层滤网，有效过滤水中杂质，使水流成泡沫状水柱，有效防止水中杂质或因水流过激而对伤者眼部神经和受伤部位造成二次伤害。滤网拆卸方便，清洗简单，易于保养维护。

## 眼科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 眼科激光光凝机（577微脉冲眼底激光） | 1 | 套 | 1、激光光源：光纤激光，介质材料：掺稀土元素的玻璃纤维； 2、波长：577nm，光斑大小包括但不限于：单点50-400μm，多点 100-400μm，连续无级可调； 3、冷却方式：帕尔帖冷却或其他方式； 4、微脉冲模式包括但不限于：占空比：5%-100%可连续可调，Ton：0.1ms-1ms，0.01ms步进，Toff：0.3ms-10ms，0.01ms步进；单点矩阵、用户自定义黄斑格栅； 5、具有无线魔术鼠标，可自动生成治疗报告。
2 | 共焦激光断层扫描仪 | 1 | 套 | 1、光源类型：激光光源，穿透性好，可对水肿角膜成像； 2、扫描成像范围包括但不限于：400*400μm； 3、放大倍数：≥800倍，可显示角膜细胞学水平结构； 4、水平分辨率：≤1μm，纵向分辨率：≤1μm，扫描深度：≥1500μm； 5、角膜内皮细胞成像及计数功能,自动图像分析和细胞计数。
3 | 光脉冲睑板腺功能障碍治疗仪 | 1 | 套 | 1、治疗波长包括但不限于580-1200nm。 2、一次激发治疗，发射脉冲数量≥8个脉冲个数。 3、治疗头单次能量释放及调节能量密度后无需充电时间等待，可持续使用。 4、拥有包括但不限于5-15J/cm²的能量密度，5-9J适用于儿童，10-15J适用于成人，安全性高。 5、有专门的制冷装置，蓝宝石治疗头温度在4℃～-2℃度之间，使治疗部位不会因为治疗烫伤。
4 | 角膜内皮显微镜 | 1 | 套 | 1、内皮细胞影像测量时间：2秒内 2、角膜厚度测量范围：300至1000μm， 3、测量位置：角膜中心1点 ,旁中心8点（5°视角,45°间隔）,周边6点（27°视角,60°间隔） 4、打印机：内置热敏自动切割打印机和外接彩色打印机 5、15点测量，每点一次拍摄16张图像，选择最优的8张图做分析数据，自动计算分析
5 | 视力筛查仪 | 1 | 套 | 1、检查范围：屈光测量、瞳孔大小测量、瞳距测量、斜视度（kappa角）、等效球镜视力、等效球镜、眼位照相功能、置信度数据分析功能，工作距离≤30cm； 2、等效球镜视力：支持通过本设备一键检查得出客观裸眼视力值（5分位、1分位）； 3、设备设置双个检查按钮、其中设自主检查按钮患者可自行检查（无需医护工作者操作）； 4、设备配备可移动拉、撞防水、防尘行拉杆李箱，方便视力筛查仪设备储存、移动、转移，提高转场效率；支持设备摆放在行李箱上操作，提高工作的便捷性，内置打印机、提高工作的便捷性； 5、内置电池≥6800毫安，支持用充电宝供电，充电宝容量≤10000毫安，断电后依靠内置电池持续工作7小时以上。
6 | 视力筛查管理系统 | 1 | 套 | 1、支持质控复测：支持现场进行复测质控数据记录，后台导出复测学生对比表，系统自动计算复测误差率； 2、实现数据实时上传功能、随访记录功能，包括随访人员、日期、方式、结果的记录，支持相关随访图片上传； 3、断电后可支持连续工作12小时以上； 4、所使用的后台管理云平台具备综合得分超过80分的“网络安全等级保护等级测评报告”； 5、所使用的后台管理云平台具备国家“信息系统安全等级保护三级备案证明。
7 | 手持式眼底照相机 | 1 | 套 | 1、像素支持：≥1000万像素； 2、最小瞳孔直径：小于等于3mm； 3、对焦模式：实施对焦、手动对焦； 4、图像色彩模式：彩色，黑白；内存：≥16GB；屏幕分辨率：3.97英寸TFT-LCD，800*480分辨率； 5、数据连接：USB2.0，WIFI，蓝牙，4G无线网，无线打印等，高速传输模式.

## 麻醉科手术室设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | 等离子电切镜 | 4 | 套 | 1.直径≤4mm，视野角度≥12°，工作长度≥300mm； 2.光纤连接头采用压扣式设计，便于与光纤连接；配套器械：外径≤26Fr自动锁扣外鞘，内径≤24Fr自动锁扣内鞘，具有斜面结构的镜鞘陶瓷头前端，符合人体工学结构的自动锁扣双极被动式操作手件，使用抗扭接头连接内窥镜、电极和镜鞘系统，电切电极，电凝电极。
2 | 等离子电切镜能量平台 | 1 | 套 | 1.主机彩色液晶显示器≥8英寸，全中文操作菜单，各参数必须通过“快步骤”参数调节旋钮进行快速、便捷的调节； 2.主机必须有≥2个单极输出通道，≥2个双极输出通道，其中双极输出通道必须可以同时连接≥2个双极器械进行使用； 3.主机可个性化编程且可储存≥100个程序，按名称或序号进行排列。
3 | 宫腔双极电切镜 | 2 | 套 | 1.视向角≥12°； 2.视野角≥80°； 3.镜体采用霍普金斯柱状镜体或其他，图像更清晰、景深更长； 4.非球面镜，蓝宝石镜面或其他，带HD标识或其他。
4 | 8/9.8Fr 硬式输尿管镜 | 10 | 套 | 1.外径：前端≤8.0Fr，后端≤9.8 Fr； 2.视角: ≥12 °； 3.可配合≥5Fr器械使用。
5 | 6/7.5 Fr 硬式输尿管镜 | 3 | 套 | 1.输尿管一体镜； 2.视野角度：≥5°； 3.工作长度：≥430mm。
6 | 4.5/6.5 Fr 硬式输尿管镜 | 1 | 套 | 1.输尿管一体镜； 2.工作长度：≥430mm； 3.外径：前端≤4.5Fr，后端≤6.5 Fr； 4.可配合≤4Fr器械使用。
7 | 医用加压器 | 1 | 套 | 1.用于经皮肾镜碎石取石手术，有效降低术中出血，提高视野清晰度，提高手术安全性。 2.电压:AC100V-240V50/60Hz，功 率:≥80W，压力调节范围:包括但不限于0-250mmHg，流量调节围:包括但不限于0-2200ml/min
8 | 转运监护仪 | 1 | 套 | 1.医用级电容彩色触摸显示屏≥5英寸，具有一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键。 2.内置锂电池供电，支持≥2.5小时的持续监测。 3.支持≥3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和体温等。
9 | 多功能麻醉机及配套耗材 | 1 | 套 | 1. 性能稳定，安全性高，适用于成人，小儿，婴幼儿麻醉手术使用。 2. 气源：具有氧气空气双气源及接口，配置附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧 3. 挥发罐: 标配2个挥发罐的使用位置，配一个七氟醚挥发罐。 4. 监测参数：吸入氧气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。麻醉气体监测参数：可监测旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形。5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。氧浓度监测使用顺磁氧测量技术。流量传感器可耐受134℃高温高压消毒，减少医院维护负担，避免院内交叉感染。配置主动式废气排污系统，后备电池 5. 需配备监护仪（无创（有创）血压，心电图，脉氧，体温，呼气末CO2浓度监测，成人与小儿模式）
10 | 高频电刀及配套耗材 | 5 | 套 | 1.输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 2.具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等多个工作模式。 3.三路输出方式：包括但不限于单极手控输出、单极脚控输出(或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。 4.具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 5.具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能
11 | 病人监护仪 | 3 | 套 | 1.需配备无创及有创血压，中心静脉压，心电图，氧饱和度，体温监测，呼气末CO2浓度监测 2.监测生命体征，保证手术患者安全
12 | 除颤仪 | 1 | 套 | 双相除颤，同步与非同步功能，临时起搏，配有心电图监测，氧饱和度监测
13 | 可视喉镜及配套耗材 | 2 | 套 | 成人、小儿各一套，全麻手术需要气管插管术，病房在抢救心跳呼吸停止的病人也需要气管插管术，可视喉镜能提供清晰视野，得以准确插管。
14 | 病人交换推车 | 1 | 套 | 1、规格：（长×宽×高）≥3500mm×600mm×650mm～950mm； 2、背部折起角度：0～60°。； 3、由内车、外车和担架三部分组成。 4、输液架

## 耳鼻喉科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 套 | 1、主机可连接包括但不限于电子镜、纤维镜、摄像头、光学视管以及其它软性镜和硬性镜。 2、光源可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的波光，用于照射黏膜以获得窄波光成像画面、可进行早期喉癌的筛查诊断等。 3、具备近距≤2.0mm观察能力，无需电子放大，可以观察到黏膜中微小的细节。 4、电子鼻咽喉镜插入部: 先端部外径 ≤Ф2.6mm。 5、遥控按钮：镜子把柄有4个遥控按钮,可预设多种主机功能,如电子放大,轮廓强调, 数码记录等功能
2 | 内镜系统 | 2 | 套 | 1、≥2.86英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器。摄像系统的图像像素为≥1920（H）×1080（V）(207.3万像素)。扫描标准：≥1100线，60帧。视频输出：双HDMI、双DVI。支持U盘录像或拍照等功能 2、摄像头按键功能可设置，实现“图像冻结并存图”、“白平衡”、“亮度加”、“亮度减”等多种功能。 3、显示器尺寸：≥27寸；分辨率：≥3840×2160:；显示比例：16:9；亮度：≥650±10% cd/m²；最高亮度：≥900 cd/m²；对比度：1000:1；可视角度：178/178； 4、LED灯泡功率≤30W；冷光源具有良好的显色性，显色指数：≥90；输出总光通量 >410 lm 。 5、可连接动态频闪光源实现无横条纹干扰的影像学检查，具有专业的全高清动态频闪喉镜软件报告；可观测声带的黏膜波运动，实现声带静止画面和声带运动画面的观察，为临床医生提供直接的形态学诊断依据；
3 | 视频眼震电图仪 | 1 | 套 | 1.图像分辨率：≥1920*1440 2.双目摄像头眼罩，可在同一台主机上升级甩头试验检查 3.前庭气体刺激器技术要求：（ （1）具备国家医疗器械注册证； （2）温度范围：12～50℃数字显示； （3）输送尖端集成LED光源与放大镜窥耳器，操作者可精准的控制刺激部位，保证鼓膜刺激效果显著并快速； 4.BPPV诊断功能和治疗功能，包括静态位置试验和动态位置试验（侧躺试验，滚转试验），同时内置手法复位导航及监控模块，指导操作者进行诊断和治疗。
4 | 嗓音分析仪 | 1 | 套 | 1、嗓音障碍指数VHI-12（定量显示）；将主观嗓音评估的定量表格纳入软件系统，通过软件系统用专门的模板，生成专门的报告，具备专门的病人归档管理，为临床提供方便。 2、生物反馈训练功能：声强，频率，协同发音训练，实时声谱图，专业实时声谱图（共振峰追踪）；对单独的发音要素（如音高，音调，起始音等）进行专门的具有生物反馈的训练，无需医生陪同病人可以判断正确与否的标准化练习，节约医生时间提高效率。 3、嗓音质量测量（定量显示），3秒快速测量。通过一次3秒测量能够得到嗓音评估中需要的基频、振幅、声门噪音激发比等参数，同时还能得到与临床形态图形中相关的气息音、不规则度、总体严重程度的指数，并将这些数值和限值用不同的颜色区分严重程度。方便临床容易操作、生成报告简单，报告与临床表现相关度高，便于医患解读 4、音域图功能模块提供常规的音域测量，同时把嗓音质量检查模块整合到音域图中，用绿、黄、红来区分病人气息音、闭合性、发生特性及发声频率程度，实现精细化的艺术嗓音评估 5、嗓音质量测量比较图，将多次嗓音质量测量评估的结果在同一张报告中显示，并进行对比图。
5 | 多导睡眠监测仪 | 3 | 套 | 1.设备通道数≧10导，口鼻气流压力和口鼻气流热敏、独立胸导联、独立腹导联、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声、环境光参数设备且适用于儿童及成人。 2.设备实时监测模式下续航时间≥12小时。 3.设备内存卡可≥16GB。 4.患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板 5.软件可以手动或自动分析、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。

## 妇科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 宫腔检查镜系统 | 5 | 套 | 1、配置3根：30°宫腔镜，≤4mm，霍普金斯柱状镜体，可高温高压消毒。 2、纤维导光束3根：≤3.5mm 3、操作鞘3把：≤5.5mm，带≥5Fr.器械通道。 4、连续灌流鞘3把：≤6mm
2 | 宫腔镜刨削系统 | 1 | 套 | 1、医用手术刨削器刀具外径：≤4.5mm。 2、EMC电磁兼容检测：符合GB4824-2004《工业、科学和医疗（ⅡSM)射频设备电磁骚扰特性限值和测定方法》标准分类，为1组B类工科医设备，通过相关EMC电磁兼容的国家标准检测。 3、内窥镜：视向角≥0°。 4、适配≤Φ3.5mm手术器械。
3 | 宫腔镜电切镜 | 3 | 套 | 1、直径≤5mm； 2、外径≤25Fr自动锁扣外鞘； 3、外径≤22Fr自动锁扣内鞘，具有斜面设计的镜鞘陶瓷头前端； 4、闭孔器直径≥22Fr； 5、符合人体工学设计的自动锁扣双极被动式操作手件，使用抗扭接头连接内窥镜、电极和镜鞘系统；
4 | 宫腔镜电切能量平台 | 1 | 套 | 1、具有本机升级功能不断完成功能的扩展； 2、具备智能能量控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血完美结合，更快的切跟速度，更低的热损伤； 3、独立输出端口≥4个，两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械，器械连接和启动具有声光提示； 4、电极应用系统：检测患者与电极之间的接触质量，监测电流密度、电极有效使用面积、患者皮肤导电能力； 5、智能器械管理，使用RFID技术，完成器械识别、智能设置功能和参数、器械信息检测、不合理的参数修改；
5 | 电子阴道镜 | 1 | 套 | 1、阴道镜镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD108OP信号。 2、像素不低于200万。成像系统水平分辨率不低于1000TVL。 放大倍数支持：1-60倍。 空间分辨率:≥141p/mm。图像几何失真度≤1％。 3、亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，光源色温：3200K～7000K。照度均匀性≥80％光源显色指数Ra≥90。色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95％120％。 4、配置具备数据处理等功能的软件的阴道镜工作站，

## 康复科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 经颅磁电刺激仪 | 1 | 套 | 1、MEP有线传输，采样率：100KHz，输入阻抗：≥200MΩ，共模抑制比：≥110dB 2、外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，且冷却系统为惰性液态内循环冷却系统，可靠性佳；非堆叠结构，稳定性好，无倾覆、坠落风险。（彩页或官网截图证明） 3、笔记本电脑承载管理软件，非一体机，便于科研数据分析。 4、支持扩展盔式深部型、红光功能型刺激线圈，并可拓展经颅磁刺激随动导航系统，开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。（提供经颅磁刺激随动导航系统检测报告；彩页或应用场景照片证明） 5、 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T；磁感应强度的最大变化率30KT/s~80KT/s；输出脉冲宽度：340μs±20μs
2 | 整脊床 | 1 | 套 | 1、高档防污 PVC 2、承重≥225kg 3、≥5cm厚高密度海绵，更加舒适环保健康， 4、脚踏控制升降调节， 5、可调节头部设计，更加人性化。
3 | 多功能病床（可站立） | 2 | 套 | 1.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷； 2.产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全； 3.一键式床挡开启与闭合，操作简单； 4.手控盒操控系统，为临床工作带来便捷； 5.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；
4 | 颈腰椎牵引床 | 1 | 套 | 1、颈腰牵引配置，牵引力单输出功能，可灵活设置治疗部位 2、三种牵引治疗模式：连续模式、间歇模式、混合模式 3、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革； 4、设定值锁定功能：可锁定已设定的牵引力和牵引时间，不会因误操作而引起设定值的改变； 5、治疗结束后或紧急停止后有音量可调的提示音。
5 | 电动起立床 | 2 | 套 | 1、足部分开式固定装置可进行内翻、外翻、跖屈、背屈调节 2.可拆卸式固定桌板，根据患者需求高度可调； 3.大脚轮设计方便移动与固定； 4.装有倾斜角度指示器； 5、具有分腿式床板，双下肢独立固定，站立训练更安全；
6 | 九段位手法床 | 2 | 套 | 1、九段位设计，各段位均可调节； 2、手部支撑部件，采用滑动式升降调节 3、腿部具备最低防撞保护功能 4、快捷的床边角度调节开关与环形脚踏升降开关； 5、产品至少具有2项实用新型专利证书
7 | 脑电仿生电刺激仪（耗材：电极片） | 2 | 套 | 1、治疗功能要求：同时具备仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）功能及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统功能。 2、输出路（线）数包括但不限于：2路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；4路（8线）仿生电刺激上、下肢。 3、结构形式:不可分拆的柜机推车式，可放置常用配件，移动灵活，带刹车。 4、显示方式:液晶屏幕显示界面。 5、定时功能:可在1-99min 范围内设定所需时间。
8 | 体外膈肌起搏器（耗材：电极片） | 1 | 套 | 1.脉冲频率包括但不限于：可调单频，30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz，可选择，默认40Hz； 2.脉冲宽度包括但不限于：200us； 3.起搏次数包括但不限于：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟； 4.刺激强度（输出脉冲幅度）包括但不限于：0～30单位，可调节； 5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）包括但不限于：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；
9 | 排痰机（背心式） | 1 | 套 | 1、具备人机交互界面 2、具备患者紧急停止保护 3、背心设计：具有可拆卸内衬设计。 4、多种背心尺寸
10 | 膝关节固定器：膝屈曲关节（左边） | 1 | 套 | 1、膝关节屈曲运动幅度：屈曲最小角度≤50°，最大角度≥145°； 2、具有可拆卸功能，便于携带； 3、为保证患者使用安全，热传导系数≤0.0113.主构架硬度(邵氏D)≥80； 4、磨损系数AT≤0.1； 5、比重值:0.9-0.91g/cm3；
11 | 膝关节固定器：膝屈曲关节（右边） | 1 | 套 | 1、膝关节屈曲运动幅度:屈曲最小角度≤50°，最大角度≥145°； 2、具有可拆卸功能，便于携带； 3、为保证患者使用安全，热传导系数≤0.0113.主构架硬度(邵氏D)≥80； 4、磨损系数AT≤0.1； 5、比重值:0.9-0.91g/cm3；
12 | 膝关节固定器：膝伸展关节（左边） | 1 | 套 | 1、膝关节伸展运动幅度:伸展最小角度≤50°，伸展最大角度≥-36°； 2、为保证患者使用安全，热传导系数≤0.01； 3、主构架硬度(邵氏D)≥80； 4、磨损系数AT≤0.1； 5、比重值:0.9-0.91g/cm3；熔融指数MI≤10～14g/10min；
13 | 膝关节固定器：膝伸展关节（右边） | 1 | 套 | 1、膝关节伸展运动幅度:伸展最小角度≤50°，伸展最大角度≥-36° 2、为保证患者使用安全，热传导系数≤0.01； 3、主构架硬度(邵氏D)≥80； 4、磨损系数AT≤0.1； 5、比重值:0.9-0.91g/cm3；熔融指数MI≤10～14g/10min；

## 泌尿外科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 短（长约310mm）输尿管镜 | 4 | 套 | 1、前段直径≤8Fr，后端直径≤9.8Fr的输尿管镜； 2、工作长度≥310mm； 3、视野角度≥12度； 4、蓝室石纯平面透镜； 5、可浸泡、高温或低温等离子消毒。
2 | 等离子电切镜 | 1 | 套 | 1、主机在输出切割能量的同时，必须还可以输出另一种能量，使切割更快。 2、主机可以完成多种手术，如盐水下低温切除手术。 3、主机必须有包括但不限于2个单极输出通道，2个双极输出通道，其中双极输出通道必须可以同时连接2个双极器械进行使用。

## 二维液相色谱及配套试剂
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | 二维液相色谱及配套试剂 | 1 | 套 | 1、可测定包括但不限于以下常见药物种类：丙戊酸钠、苯巴比妥、苯妥英钠、氯硝西泮、万古霉素、多索茶碱、茶碱、左乙拉西坦、奥卡西平、伏立康唑、美罗培南、他克莫司、环孢素、地高辛、吗替麦拷酚酯等药物； 2、具备优秀的准确性、稳定性，如：线性R2≥0.999，标准曲线稳定≥3个月，测定偏差RSD≤0.5%，且准确度能够达到国家室间评价要求； 3、具备信息自动化功能，可直接推送报告到医院HIS系统； 4、常见药物测定时间在10min以内，日测定通量≥50例； 5、具备无人值守自动运行及关机功能。

## 超声治疗仪（超声刀）及配套耗材
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 超声治疗仪（超声刀）及配套耗材 | 1 | 套 | 1、超声波束类型及输出方式：汇聚型及脉冲式； 2、声工作频率包括但不限于：4MHz±15%； 3、焦平面距离包括但不限于：3.0mm-4.5mm； 4、输出声功率：≤4.2W±20%； 5、针对大面积区域，可多点多排聚焦，间距可调

## 儿科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术需求
1 | 儿童语言筛查诊断系统 | 1 | 套 | 1、0-3岁筛查：用语言理解、语言表达、认知玩耍、社交沟通四个方面来测试孩子，并给出相应报告，用阶梯式图表呈现。 2、0-3岁测评：基于家长主诉，从语言理解、语言表达、认知玩耍、社交沟通、认知玩耍四个方面对婴幼儿语言发展进行全面测评；测评结果用图表呈现，并用红、绿、黄来提示儿童语言是否通过测试或警示儿童语言发育可能出现问题； 3、2.5-8岁测评：从整体语言、听力理解、语言表达、语义、句法五个语言领域的标准来评估儿童的语言障碍，给医务人员提供详细的诊断结果；诊断的结果用阶梯状图表呈现。 4、采用最先进的自适应难度技术，能根据儿童的能力自动调节给出题目的难度，以最短的时间最准确地测出儿童全面的语言能力； 5、采用方言处理技术，最大限度地减少方言对测试结果的影响。
2 | 多参数生物反馈仪 | 1 | 套 | 1、核心部件：包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤。 2、八通道多参数信号处理器：可监测和记录脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)多种生理信号。 3、数据传输：采用光纤传输，光纤的长度可调节。 4、治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。 5、视听整合连续测试(IVA)

## 中医科治未病专科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 中医体质辨识仪 | 1 | 套 | 1、主机：Intel双核3.2GHz处理器或其他同配置，内存：≥4G，硬盘：≥1T，正版WIN7或WIN10操作系统，高清摄像头：≥1000万，鼠标，键盘 2、显示器：≥19英寸红外智能感应触摸液晶显示器，支持全程无创无接触式测试 3、打印机：彩色喷墨照片专用打印机 4、操作台：ABS医用环保推车 5、配件：高清红外摄像头：≥1000万，电源插排，音响,HUB扩展卡，身份证阅读器1台
2 | 中医经络辨识仪 | 1 | 套 | 1.中医经络24经络数据采集，3D显示，经络检测动态分析 2.电源条件：AC220V-50Hz 稳定性:检测单元空载输出电压:直流7.75V±0.3V。
3 | 舌象仪 | 1 | 套 | 1、带标准采集暗箱，模拟自然光照，排除外界环境影响 2、采集设备最大像素≥1500万，面象有效象素≥800万，舌象有效象素≥500万，灯光色温包括但不限于5000~5300k，色彩还原指数≥95% 3、面诊指标包括但不限于： 可对面部进行自动分区为：额头、两颧、面颊、下颌、口唇、眼眶 可识别正常、青、赤、黄、白、黑6种面色，并计算色彩值 可识别面部光泽为三级 可识别口唇润燥及唇色
4 | 脉象仪 | 1 | 套 | 1、单探头脉象换能器（灵敏度：0.5mv/克力，线性范围：0-250克力）； 2、脉象采集器（输入动态范围：0-25mv，时间常数：大于3S）
5 | 中药督脉熏蒸床 | 1 | 套 | 1、温度设定包括但不限于：35-70℃ 2、温度显示精度：≤1℃，定时时间：1-99min 可调节
6 | 中医定向透药仪及配套耗材 | 3 | 套 | 1.低频脉冲频率包括但不限于：1~500HZ 2.中频调制频率包括但不限于：1000~4000Hz 3.定时时间包括但不限于：设定范围1~30分钟，默认30分钟 4.热疗温度包括但不限于：小于50℃共3级

## 微波消融治疗仪及配套耗材
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 微波消融治疗仪及配套耗材 | 1 | 套 | 1、治疗时间≥（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。 2、功率输出，且连续可调，实际输出功率误差≤±10%。设备具有功率检测功能，保证功率输出准确度和监控保护误操作。 3、设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等 4、消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围≥10—45℃，精度≤±0.5℃，设备超温时，自动停止输出。 5、旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围≥35—99.9℃，精度≤±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

## 烧伤科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 光谱治疗仪 | 1 | 套 | 1.光源：原装LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时。 2.光源类型：点阵光源，点阵光源采用非球面完美配光曲线光学技术原理，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布。 3.辐照面积包括但不限于：500mm×300mm。 4.峰值波长包括但不限于: 633±10nm；417±20nm；590±10nm。 5.最大有效辐照度：点阵光源：红光：≥110mW/cm2；蓝光：≥170mW/cm2；黄光：≥25mW/cm2。
2 | 植皮制网机及配套耗材 | 1 | 套 | 1、刀具有特质钢材制成，耐磨损，寿命长。 2、切割器（滚刀）扩皮比例不少于6种模式，皮源可实现1:1、1.5:1、2:1、3:1、4:1、5:1六种网状扩展。 3、切割器（滚刀）长≥16cm，1组刀具可调节，无需更换切割器（滚刀）即可完成不同比例的网状扩皮。 4、制网梳压板设计，共5组，避免皮片附着于滚轴上。 5、主机可以打开，主机上的轴承不需润滑，维护保养简单容易。
3 | 手动双摇儿童护理病床（含床头柜） | 3 | 套 | 1、规格：≥1850×1000×500（mm）。 2、床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型。 3、调节范围：背部上升≥70º±5º，脚部上升≥40º±5º，床体承载重量 ≥250kg。 4、护栏:封闭式护栏,全包围保护，有效保证儿童安全。 5、配置：碳钢封闭式护栏、全包脚轮、输液架、床垫、床头柜、餐桌板。

## 多功能清创仪
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 多功能清创仪 | 1 | 套 | 1、超声工作频率包括但不限于: 25 kHz±1 kHz； 2、超声自动扫频时间: ≤5s； 3、超声清创刀头振动幅度: ≥70um； 4、手柄输出口处清创液温升: ≤10℃； 5、适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用

## 重症医学科设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 排痰机（背心式） | 3 | 套 | 1、具备人机交互界面 2、具备患者紧急停止保护 3、背心设计：具有可拆卸内衬设计。 4、多种背心尺寸
2 | 电动床 | 2 | 套 | 1、规格：（长×宽×高）≥2200mm×1050mm×500mm～770mm； 2、床面宽≥900mm； 3、具备一键式电动CPR和手动CPR功能。 4、背部床板可透x光拍片 5、床板钢材厚度≥1.2mm

## 床边支气管镜
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 床边支气管镜 | 1 | 套 | 1 工作长度：≥600mm 。 2 视场角：90°，实际视场角的偏差不大于±10% 。 3 视向角： 0°～3°，实际视向角的偏差不大于±10% 。 4 弯曲部弯角范围：向上180°，向下130°，极限偏差为-10% （上限不计）。 5 成像分辨率：不低于9线对/毫米。 6 景深：3mm～50mm 。

## 神经内科及神经重症病房设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 无创血流动力监测系统模块 | 4 | 套 | 1.要求与目前中央监护系统相匹配 2.对患者的心率、射血时间、胸液传导性、射血期收缩指数、射血前期、射血分数、变力状态指数、心脏指数、心搏指数 、心输出量、心搏量、无创血压(收缩压、舒张压)进行动态检测用，其数值供诊断参考
2 | 病人转换床 | 1 | 套 | 1.规格：≥1900 * 720 * 500/800mm 升降行程：≥300mm 2.床身由≥30*50厚≥1.2mm的冷轧钢管制成，平车底座为1.2mm冷轧钢板一次性成型，可承载≥240kg; 3.背部起升≥70°，操作简便，可单手操作 4.头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮。

## 口腔模拟教学头模
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 口腔模拟教学头模 | 4 | 套 | 1、自带循环水收集系统，无需铺设进水及排污管道 2、头模可配套自制HL系列高级仿真头模或者进口高级头模。 3、控制系统采用脚踏开关控制 4、有配多媒体接口和口腔教学评估系统 5、冷光源手术无影灯

## 新生儿床边监护仪
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 新生儿床边监护仪 | 2 | 套 | 1.可测量ECG、SPO2、NIBP 2.一体化设计，触摸屏 3.心电测量、呼吸测量、血氧测量、无创血压测量、体温测量 4.回放功能 5.报警功能：有声、关报警功能

## 病人交换推车
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 病人交换推车 | 2 | 套 | 1、规格：（长×宽×高）≥3500mm×600mm×650mm～950mm； 2、背部折起角度：0～60°。； 3、由内车、外车和担架三部分组成。 4、输液架

## 医用冰箱一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数
1 | 医用冷藏箱（≥300升） | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4.冷藏，有效容积≥300升
2 | 医用冷藏箱（≥300L) | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4.冷藏，有效容积≥300升
3 | 医用冷藏箱（≥300L) | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4.冷藏，有效容积≥300升
4 | 医用冷藏箱（≥300L) | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4.冷藏，有效容积≥300升
5 | 医用冷藏箱（≥300L) | 2 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4.冷藏，有效容积≥300升
6 | 医用冷藏箱（≥400升） | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4、冷藏，有效容积≥400升
7 | 医用试剂冷藏柜（约400L） | 1 | 套 | 1.温度可调节 2.温度可视 3.上锁 4、冷藏，有效容积≥400升