附件3：设备目录汇总表：

医用直线加速器

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | 1 | 套 | 1、所提供的设备，可满足人体全身各部位肿瘤放射治疗；可为人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供各种治疗技术：三维适形放疗、静态/动态调强放疗、图像引导调强放疗、容积旋转调强治疗、SBRT/SRS立体定向放射治疗、＋－剂量引导放射治疗等；需有自动勾画软件，原厂治疗计划系统，原厂肿瘤信息管理系统。 2、等中心精度≤0.75mm，X线射野尺寸：0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)，≥6MV高剂量率模式，≥120叶多叶光栅系统； 3、具备CBCT/FBCT影像引导系统，电子射野影像系统EPID，放疗专用网络系统，2套放射治疗计划系统（包含2套物理师和4套医生工作站（可自动勾画）），肿瘤信息管理系统，放疗流程管理系统，放射治疗验证系统，放射治疗质控管理平台，在线自适应放疗系统，体表光学追踪系统(SGRT)，呼吸门控，SRS/SBRT小野验证系统，三维剂量验证系统； 4、配置医用直线加速器辅助设备（专用水冷机、稳压电源等），加速器相关质控功能套装，SRS定位头架，全身一体定位板2套，立体定向放射治疗固定装置2套，金属标记点2盒，三维水箱，30*30*30小水箱，30*30*30固体水，配免洗胶片5盒8*10； 5、剂量仪，20米延长电缆，0.6CC指形电离室；（含国内首次校准证书）； 6、具备晨检仪（直加）、等中心校准仪、电子干燥箱、高精度气压计；（含首次校准证书）、高精度温湿度计（含首次校准证书）、高精度数显水平尺、铅眼镜6副、辐射巡检仪（含国内首次校准证书）； - 7、如考虑电子线，需配置模室工具一套、铅模冷却板、低熔点铅、溶铅炉、热丝切割机；如考虑固定室，需配置电动床、移动激光灯； - 8、保修至少3年； |