附件3：设备目录汇总表：

急救和生命支持设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 4 | 套 | 1、性能稳定，安全性高，适用于成人，小儿，婴幼儿麻醉手术使用。 2、气源：具有氧气空气双气源及接口；挥发罐: 至少配一个七氟醚挥发罐。 3、配置附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧；监测参数：吸入氧气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。麻醉气体监测参数：可监测旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形。麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。 4、配备监护仪（可用于新生儿），彩色触摸显示屏≥15寸，波形显示≥六通道，包括：无创与有创血压，中心静脉压，氧饱和度，心率，5导联心电图（可分析ST段），旁路CO2浓度监测，同时允许事件回放（包括心电图）。 5、需有主动废气排泄装置，配备电脑与监护仪支架。 |
|  | 输血输液升温系统 | 2 | 套 | 1、具备液晶显示屏幕，便于阅读温度。 2、高温检测功能，音频/声频高温或低温报警，报警系统具备提示音和图形报警。 3、采用干热加温原理，提供最大化热传导，无局部热点，并使加热元件与升温袋尽可能接近。 加温板排列方式使其能与升温袋的接触面积最大化，同时不阻碍液体流动。 4、经济易用的一次性升温袋与加温仪适配。 5、热系统通过调节温度，对温度改变的灵敏度可达0.1℃，维持41℃温度的设定，一旦温度超出正常范围系统立即报警。 |

手术室设备及附件一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高频电刀 | 6 | 套 | - 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 - 本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。 - 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 - 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。 - 本机采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。 |
|  | 电动手术床 | 4 | 套 | - 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移。 - 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。 - 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。 - 手术床配置腰桥和平移功能。 - 满足手术室的各种情况使用。 |

便携式追溯码数据采集终端

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 便携式追溯码数据采集终端 | 4 | 台 | - cpu≥4核心，主频≥1.8Ghz。 - 内存≥1gb RAM, ≥8GB ROM。 - 支持无线扫码，数据实时同步到医院追溯码数据库。扫药品大箱码或中箱码能解析小码。 - 支持药品包装追溯码关联关系查询。能够查询药品名称，生产日期，截止日期，生产批号，大箱码，中箱码，国码，批准文号等信息。支持扫药品发票二维码能解析发票号、药品名称、发票日期、药品规格，药品批号、药品购进单价、药品数量、药品有效期、药品批准文号、药品生产日期，药品生产厂家等信息。 5、预留药品销售异常预警服务接口:机构药品销售（过期药）异常预警服务:机构药品销售（近效期药）预警服务。 |

彩色多普勒超声诊断仪（全身机）

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 1 | 台 | - 1、高档彩超仪主机1台。 - 2、探头：凸阵探头1把，线阵探头2把，相控阵探头1把。 - 3、具有彩色血流成像部件。 - 4、具有频谱多普勒显示及分析系统。 - 5、具有超声造影、弹性成像功能。 |

彩色多普勒超声诊断仪（妇产机）

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪（妇产机） | 1 | 台 | - 1、高档彩超仪主机1台。 - 2、探头：凸阵探头2把，腹部容积探头1把，腔内容积探头1把。 - 3、具有彩色血流成像部件。 - 4、具有频谱多普勒显示及分析系统。 - 5、具有三维、四维成像功能。 |