附件3：设备目录汇总表：

体外冲击波碎石机

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 套 | - 具备X线定位和超声定位功能； 2、高清晰度CCD 摄像机像素≥100万； - 3、组合球管：最大工作电压≤110KV,最大工作电流≤80MA； - 4、治疗床可进行X、Y、Z 三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥120mm,横向运动范围≥100mm,纵向移动范围≥100mm； - 5、智能化数控MCU 控制系统，彩色触摸屏带摇杆运动控制台、床边手持彩色触摸屏控制器及实时显示冲击波所有参数设置。 |

玻切机

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 玻切机 | 1 | 套 | 1、玻切机负压范围：负压最小值≤5mmhg，负压最大值≥650mmHg。 2、玻璃体切割系统：切割速率:≥16000cpm。 3、超乳模块：超生粉碎功能与超乳功能共用同一手柄，谐振频率：≥40KHz。 4、超乳针头满足切口包括但不限于：1.8mm、2.2mm、2.4mm、2.8mm。 5、眼内照明光源：≥3个独立眼内照明光源灯箱，每个独立照明光源工作时长≥5000小时。 |

压力蒸汽灭菌器2套

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 压力蒸汽灭菌器（100L） | 1 | 套 | - 1、容积：≥100L； - 2、开关门方式：手动平移式密封门； - 3、冷凝装置内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排； - 4、界面显示： ≥3英寸液晶屏显示； - 5、程序名称：设有固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂等程序。 |
|  | 压力蒸汽灭菌器（20-29L） | 1 | 套 | - 容积为20-29L的台式款； - 内档为SUS304不锈钢； - 设计温度≥140℃； - 触摸屏或感应式操作； - 配置不少于3个不锈钢灭菌蓝/托盘； - 带热敏打印机，可储存并打印灭菌温度、压力、时间等数据。 |

纯音测听室(3㎡)

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 纯音测听室(3㎡) | 1 | 套 | - 参照国家标准GB/T16296-2016《纯音气导和骨导听阀基本消声法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55dB（A）》； |

视觉强化测试系统

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 视觉强化测试系统 | 1 | 套 | - 声场最大输出声强：100DB SPL； - 声场频率范围：120HZ-20000HZ； - 遥控一键声场升降； - 设计符合声学要求； - LED液晶屏，分辨率高； - 主机带环境噪音检测和声场校准功能。 |