附件3：设备目录汇总表：

急救生命支持设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（无创） | 10 | 套 | 1、基本模式：CPAP、BiPAP、 S/T/ST模式、具有目标潮气量功能； 2、压力来源及可及程度要求：电动电控，内置涡轮驱动，最大流速大于250L/min、漏气补偿能力大于150L/min、最大压力不小于30cmH2O、压力调节精度小于0.2cmH2O； 3、吸呼切换触发和压力升降速度要求：至少分6档，压力上升/下降至少分6级； 4、防止吸气误触发技术：部分老年病人自主意识差，能有效避免随意自主触发与误触发，又避免完全机控模式通气； 5、具备动态改善内源性PEEP功能； 6、测压点接近患者端/面罩端：监测点位于无创气路中最接近生理气道的位置，保证了最灵敏，最精确的数据采集。 |
|  | 呼吸机（有创） | 10 | 套 | 1、 通气模式：VCV、PCV、SIMV+PS、CPAP/PS、PRVC、APRV、HFO 可选；新生儿至成人覆盖 ； 2、潮气量 2 mL–2500 mL，误差 ≤±5 %；呼吸频率 1–150 bpm；吸气流速 3–180 L/min ； 3、氧浓度 21–100 %，误差 ≤±2 %；具备内置空氧混合器与氧电池自动校准 ； 4、监测：实时气道峰压、平台压、平均压、PEEP、分钟通气量、泄漏率、顺应性、气道阻力；EtCO₂ 接口预留 ； 5、报警：气道压上下限、分钟通气量、窒息、气源/电源中断、氧浓度偏差等，声光三级分级 ； 6、电源：内置电池 ≥2 h；具备涡轮或高压气源双驱动，可适用于转运及 MRI 兼容版本选配 。 |
|  | 输液泵 | 94 | 套 | - 流量范围:1~1200 mL/h; - 容量设定:0.1 mL~9999 mL,实时显示已经输出的液体量; - 输注精度:±2%~±5%; - 压力监测范围:0~900 mmHg，多档可调; - 报警功能;包含气泡、堵塞、完成、电池低、门未关等; - 电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |
|  | 单道注射泵 | 77 | 套 | - 流量范围:0.1mL/h~150mL/h，快速推注功能； - 容量设定:0.1 mL ~ 150mL（与注射器容量匹配），实时显示已推注的药液量； - 输注精度:≤±2%； - 注射器型号识别：泵体需选择或自动识别所使用的注射器品牌和规格； - 压力监测范围:分为多档（如低、中、高），对应不同的阻塞报警阈值； - 报警功能：包含阻塞、注射器状态、电池、完毕等； - 电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |
|  | 双道注射泵 | 129 | 套 | - 1、通道工作模式：独立模式、同步模式、顺序模式； - 2、注射器型号识别：泵体需选择或自动识别所使用的注射器品牌和规格； - 3、压力监测范围:分为多档（如低、中、高），对应不同的阻塞报警阈值； - 4、报警功能：包含阻塞、注射器状态、电池、完毕等； - 5、电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |
|  | 暖箱 | 10 | 套 | - 1、温度控制：具有箱温控制和肤温控制功能，肤温测量精度：±0.1℃，平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃，升温时间≤25min； - 2、具有湿度监测与控制功能，湿度控制范围：30%～99%，控制精度：±5%； - 3、具备黄疸治疗功能，（上下光疗光源均为LED,使用期限≥50000小时）上光疗辐照强度可调节，可记时； - 4、内置体重秤，精度：±5g； - 5、报警功能：具有高温、低温、湿度、水箱水位过低、探头脱落、断电、风机故障等声光报警功能。 |

麻醉手术设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高频外科手术系统 | 1 | 套 | - 切割功率≥300W，可调；电凝功率≥310W，可调； - 主机彩色液晶显示器》7英寸； - 具备智能能里控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血结合，提高切割速度，降低热损伤； - 双极模式:包括双极剪切、双极凝血、双极自动开启凝血、双极自动停止凝血等。可实现一机多用。 5、系统主机及配套软件2套、电源线2根、双脚踏开关2个、盐水切除镜连线4根、台车4台、电切镜4套、电切环10个。 |
|  | 电动手术床 | 8 | 套 | - 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移。 - 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。 - 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。 - 手术床配置腰桥和平移功能。 满足手术室的各种情况使用。 |
|  | 高频电刀 | 6 | 套 | - 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 - 本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。 - 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 - 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。 - 本机采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。 |
|  | 麻醉机 | 4 | 套 | - 1、性能稳定，安全性高，适用于成人，小儿，婴幼儿麻醉手术使用。 - 2、气源：具有氧气空气双气源及接口；挥发罐: 至少配一个七氟醚挥发罐。 - 3、配置附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧；监测参数：吸入氧气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。麻醉气体监测参数：可监测旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形。麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。 - 4、配备监护仪（可用于新生儿），彩色触摸显示屏≥15寸，波形显示≥六通道，包括：无创与有创血压，中心静脉压，氧饱和度，心率，5导联心电图（可分析ST段），旁路CO2浓度监测，同时允许事件回放（包括心电图）。 - 5、需有主动废气排泄装置，配备电脑与监护仪支架。 |
|  | 输血输液升温系统及相关耗材 | 2 | 套 | - 1、具备液晶显示屏幕，便于阅读温度。 - 2、高温检测功能，音频/声频高温或低温报警，报警系统具备提示音和图形报警。 - 3、采用干热加温原理，提供最大化热传导，无局部热点，并使加热元件与升温袋尽可能接近。 - 加温板排列方式使其能与升温袋的接触面积最大化，同时不阻碍液体流动。 - 4、经济易用的一次性升温袋与加温仪适配。 - 5、热系统通过调节温度，对温度改变的灵敏度可达0.1℃，维持41℃温度的设定，一旦温度超出正常范围系统立即报警。 |
|  | 麻醉手术吊塔 | 7 | 套 | - 配置双臂腔镜吊塔和双臂麻醉吊塔； - 每套双臂腔镜吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）； - 每套双臂麻醉吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）。 |
|  | 鼻眼相关手柄 | 1 | 套 | - 1、兼容我院在用设备使用； - 2、钛合金复合材料； - 3、刀头、钻头形状多，选择性强，满足不同手术需求； - 4、手柄同电缆可用高温高压消毒和环氧乙烷灭菌。 |
|  | 超乳手柄 | 1 | 套 | - 超声乳化治疗仪配套使用配件，兼容我院在用设备使用； - 2、超乳针头配合使用，针头摆动幅度精准控制≤±2°； - 3、具有传统纵向超声及扭动超声，多样的超声模式对应不同的白内障手术； - 4、手柄采用钛金属材质； |

电子血压计

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电子血压计 | 9 | 套 | - 满足临床血压测量使用，设备初次需做计量检定。 |

医用冰箱

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 医用冰箱 | 4 | 套 | - 1、1套容积≥100L，3套≥300L； - 2、温度2-8℃。 |

心电监护仪

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 心电监护仪 | 3 | 套 | - 1、标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿； - 2、标配可充电锂电池，满电工作时间≥6 小时； - 3、配置无创血压测量适用于成人、小儿和新生儿，无 创 血 压 成 人 测 量 范 围 至 少 满 足 ： 收 缩 压25mmHg-290mmHg；无创血压提供不少于手动、 自动、连续、序列和整点5 种测量模式； - 4、提供动态血压分析界面、呼吸测量等； - 5、支持 USB 外部存储，支持≥2400 小时趋势数据的存储与回顾功能， ≥5000 条报警事件以及每条报警事件至少能够存储 30 秒相关波形和报警触发时所有测量参数值（提供说明书或检验报告证明）；支持≥5000组无创血压测量记录，≥120 小时全息波形的存储与回顾功能， ≥24 小时呼吸氧合图事件回顾； - 6、主机使用年限≥10 年。 |

膀胱镜消毒盒

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 膀胱镜消毒盒 | 15 | 套 | - 1、用于膀胱镜消毒及辅助器械的存放和运送； - 2、膀胱镜盒中有4组型号合适的支撑架，用于支撑镜子及器械。 |

放射人员防护用品

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 放射人员防护用品 | 4 | 套 | - 1包含铅衣、铅玻璃眼镜、铅围裙等。 |