附件3：设备目录汇总表：

康复设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁振热治疗仪 | 1 | 套 | 1、输出路数：不少于四路、可同时连接不少于四个不同的治疗导子。 2、功能输出方式包括但不限于：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出；且振动强度、治疗模式、热疗功能分别独立可调。 3、磁场强度：≤40mT。 4、治疗模式种数不少于四种。 5、热疗功能温控范围包括但不限于：37℃～58℃连续可调，步距1℃、精度±5℃。 |
|  | 空气压力波治疗仪 | 1 | 套 | 1、工作腔数：≥6腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；主机可同时支持2个6腔套筒工作，具备导气管快速对位装置。 2、工作压力：包括但不限于0～200mmHg，≥40档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 3、不少于12种内置组合治疗方案及自定义治疗方案，可供不同病症选择。 4、套筒可承受不少于300mmHg压力,且承受时间不少于1分钟。 5、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 |
|  | 便携式手关节康复训练系统 | 1 | 套 | 1、整机同时具备≥2通道肌电检测、≥2通道电刺激及≥10通道气动通道，可同时连接多指手套，同时进行双人或双手治疗。 2、设备可支持单次动作最大时间≥20s。 3、输出刺激频率包括但不限于：0.5 Hz～1000 Hz可调，步进为1Hz调节。 4、输出刺激强度包括但不限于：0 mA～100 mA可调，0.5mA调节。 5、输出脉冲宽度包括但不限于：10μs～1000μs可调，10μs调节。 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 4 | 套 | - 输出通道：≥16通道。 - 调制波形≥7种。 - 调制方式≥6种。 - 处方数量≥99种。 |
|  | 低频电刺激仪 | 1 | 套 | 1、治疗通道包括但不限于：4路电刺激通道。 2、波形包括但不限于：四极干扰电流，预调制电流，EMS，TENS，俄式电流。 3、波形类型包括但不限于：双向方波、单向方波。 4、EMS，TENS波形脉宽：包括先不限于30us-400us，最小设定步长：5us。 |
|  | 八段康复训练床、整脊康复床 | 2 | 套 | 八段康复训练床1套： 1、床面调节：标准8段独立电动调节，各段位角度可调。 2、最大承载：≥150kg（医用基础额定载荷） 3、驱动配置：医用静音电动推杆，运行稳定无噪音。 4、床面材质：医用防水PU皮革，高回弹海绵内芯。 5、移动设计：配万向静音脚轮，带刹车固定功能。 整脊康复床1套： 1、最大承载：≥200kg，适配整脊重手法施力操作。 2、床体调节：多段位角度可调，满足整脊不同体位固定需求。 3、床面特性：医用耐磨防水PU皮，高密度硬海绵内芯（承托不塌陷）。 4、制动系统：万向脚轮配双锁止刹车，整脊操作无位移、防晃动。 5、驱动配置：医用静音电动推杆，调节精准无卡顿，运行稳定。 |
|  | 复合超声关节炎治疗仪 | 2 | 套 | 1、采用聚焦超声和经皮神经电刺激技术用于骨性关节炎的辅助治疗。 2、治疗头超温≤45℃。 3、双通道独立输出，可独立控制和显示，同时治疗两名患者且互不影响。 |
|  | 威伐光治疗机 | 1 | 套 | 1、 输出功率 ≥ 750W。 2、光功率密度：在出光口光功率密度≥2900mw／cm2。 3、可照射包括但不限于头面部。 4、治疗深度包括但不限于：≥20CM。 5、辐照治疗皮肤表皮温度：≤39-42℃。 |
|  | 超短波治疗仪 | 1 | 套 | - 输出模式：≥3种模式，包含脉冲、连续、断续波输出等。 - 操作显示≥7英寸液晶触摸屏。 - 治疗结束后输出保护功能。 - 输出功率多档位可选择。 |
|  | 上肢康复踏车、下肢康复踏车 | 2 | 套 | 上肢康复踏车1套： 1、设备使用上肢模拟圆周运动模式进行训练； 2、训练方式包括但不限于：主动、助动及被动三种训练方式，可依据患者肌力自动调整。 3、治疗模式包括但不限于：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式，升级选配）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式，升级选配）和主被动踏车模式三种模式可选。 4、情景互动PAD画面可无线投屏到外扩显示设备，以满足单台或多台康复踏车同时投屏，实现团体康复训练模式。 5、具备包括但不限于“患者特征”选项，“肌肉痉挛”、“自主神经反射障碍”及“电刺激反应”，均可进行无级调节。 下肢康复踏车 1套： 1、产品通过将患者的下肢固定在康复踏车的踏板上，做脚踏形式的圆周运动训练，运动使肌肉拉伸压缩，从而达到刺激神经的目的。 2、训练方式包括但不限于：主动、助动及被动三种训练方式。 3、治疗模式包括但不限于：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式，升级选配）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式，升级选配）和主被动踏车模式三种模式可选。 4、设备具有包括但不限于“保护（脉氧）停机功能”，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。 5、康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能。 |

生命支持及病房护理设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 麻醉机 | 3 | 套 | - 1、性能稳定，安全性高，适用于成人，小儿，婴幼儿麻醉手术使用。 - 2、气源：具有氧气空气双气源及接口；挥发罐: 至少配一个七氟醚挥发罐。 - 3、配置附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧；监测参数：吸入氧气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。麻醉气体监测参数：可监测旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形。麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。 - 4、配备监护仪（可用于新生儿），彩色触摸显示屏≥15寸，波形显示≥六通道，包括：无创与有创血压，中心静脉压，氧饱和度，心率，5导联心电图（可分析ST段），旁路CO2浓度监测，同时允许事件回放（包括心电图）。 5、需有主动废气排泄装置，配备电脑与监护仪支架。 |
|  | 呼吸机（无创） | 10 | 套 | 1、基本模式：CPAP、BiPAP、 S/T/ST模式、具有目标潮气量功能； 2、压力来源及可及程度要求：电动电控，内置涡轮驱动，最大流速大于250L/min、漏气补偿能力大于150L/min、最大压力不小于30cmH2O、压力调节精度小于0.2cmH2O； 3、吸呼切换触发和压力升降速度要求：至少分6档，压力上升/下降至少分6级； 4、防止吸气误触发技术：部分老年病人自主意识差，能有效避免随意自主触发与误触发，又避免完全机控模式通气； 5、具备动态改善内源性PEEP功能； 6、测压点接近患者端/面罩端：监测点位于无创气路中最接近生理气道的位置，保证了最灵敏，最精确的数据采集。 |
|  | 呼吸机（有创） | 10 | 套 | 1、 通气模式：VCV、PCV、SIMV+PS、CPAP/PS、PRVC、APRV、HFO 可选；新生儿至成人覆盖 ； 2、潮气量 2 mL–2500 mL，误差 ≤±5 %；呼吸频率 1–150 bpm；吸气流速 3–180 L/min ； 3、氧浓度 21–100 %，误差 ≤±2 %；具备内置空氧混合器与氧电池自动校准 ； 4、监测：实时气道峰压、平台压、平均压、PEEP、分钟通气量、泄漏率、顺应性、气道阻力；EtCO₂ 接口预留 ； 5、报警：气道压上下限、分钟通气量、窒息、气源/电源中断、氧浓度偏差等，声光三级分级 ； 6、电源：内置电池 ≥2 h；具备涡轮或高压气源双驱动，可适用于转运及 MRI 兼容版本选配 。 |
|  | 输液泵 | 94 | 套 | - 流量范围:1~1200 mL/h; - 容量设定:0.1 mL~9999 mL,实时显示已经输出的液体量; - 输注精度:±2%~±5%; - 压力监测范围:0~900 mmHg，多档可调; - 报警功能;包含气泡、堵塞、完成、电池低、门未关等; - 电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |
|  | 单道注射泵 | 77 | 套 | - 流量范围:0.1mL/h~150mL/h，快速推注功能； - 容量设定:0.1 mL ~ 150mL（与注射器容量匹配），实时显示已推注的药液量； - 输注精度:≤±2%； - 注射器型号识别：泵体需选择或自动识别所使用的注射器品牌和规格； - 压力监测范围:分为多档（如低、中、高），对应不同的阻塞报警阈值； - 报警功能：包含阻塞、注射器状态、电池、完毕等； - 电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |
|  | 双道注射泵 | 129 | 套 | - 1、通道工作模式：独立模式、同步模式、顺序模式； - 2、注射器型号识别：泵体需选择或自动识别所使用的注射器品牌和规格； - 3、压力监测范围:分为多档（如低、中、高），对应不同的阻塞报警阈值； - 4、报警功能：包含阻塞、注射器状态、电池、完毕等； - 5、电源：常规供电，电池续航满电后工作时间≥ 4小时。 |

医疗设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高频电刀 | 6 | 套 | - 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 - 本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。 - 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 - 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。 - 本机采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。 |
|  | 输血输液升温系统 | 2 | 套 | - 1、具备液晶显示屏幕，便于阅读温度。 - 2、高温检测功能，音频/声频高温或低温报警，报警系统具备提示音和图形报警。 - 3、采用干热加温原理，提供最大化热传导，无局部热点，并使加热元件与升温袋尽可能接近。 - 加温板排列方式使其能与升温袋的接触面积最大化，同时不阻碍液体流动。 - 4、经济易用的一次性升温袋与加温仪适配。 - 5、热系统通过调节温度，对温度改变的灵敏度可达0.1℃，维持41℃温度的设定，一旦温度超出正常范围系统立即报警。 |
|  | 麻醉手术吊塔 | 7 | 套 | - 配置双臂腔镜吊塔和双臂麻醉吊塔； - 每套双臂腔镜吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）； - 每套双臂麻醉吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）。 |
|  | 鼻眼相关手柄 | 1 | 套 | - 1、兼容我院在用设备使用； - 2、钛合金复合材料； - 3、刀头、钻头形状多，选择性强，满足不同手术需求； - 4、手柄同电缆可用高温高压消毒和环氧乙烷灭菌。 |
|  | 超乳手柄 | 1 | 套 | - 超声乳化治疗仪配套使用配件，兼容我院在用设备使用； - 2、超乳针头配合使用，针头摆动幅度精准控制≤±2°； - 3、具有传统纵向超声及扭动超声，多样的超声模式对应不同的白内障手术； - 4、手柄采用钛金属材质； |
|  | 暖箱 | 10 | 套 | - 1、温度控制：具有箱温控制和肤温控制功能，肤温测量精度：±0.1℃，平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃，升温时间≤25min； - 2、具有湿度监测与控制功能，湿度控制范围：30%～99%，控制精度：±5%； - 3、具备黄疸治疗功能，（上下光疗光源均为LED,使用期限≥50000小时）上光疗辐照强度可调节，可记时； - 4、内置体重秤，精度：±5g； - 5、报警功能：具有高温、低温、湿度、水箱水位过低、探头脱落、断电、风机故障等声光报警功能。 |
|  | 压力蒸汽灭菌器（100L） | 1 | 套 | - 1、容积：≥100L； - 2、开关门方式：手动平移式密封门； - 3、冷凝装置内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排； - 4、界面显示： ≥3英寸液晶屏显示； - 5、程序名称：设有固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂等程序。 |
|  | 压力蒸汽灭菌器（20-29L） | 1 | 套 | - 容积为20-29L的台式款； - 内档为SUS304不锈钢； - 设计温度≥140℃； - 触摸屏或感应式操作； - 配置不少于3个不锈钢灭菌蓝/托盘； - 带热敏打印机，可储存并打印灭菌温度、压力、时间等数据。 |
|  | 听力计 | 1 | 套 | - 1、测试功能：气导测听、骨导测听、言语测听、声场测听、特殊测试； - 2、气导频率范围：125~8000Hz；气导声强范围：-10~120dB HL； - 3、骨导频率范围：250~8000Hz；骨导声强范围：-10~80dB HL； - 4、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音； - 5、啭音：1-10Hz正弦波，±5%调制； - 6、监听：主机内置扬声器监听输出，亦可外接耳机监听； - 7、报告打印：支持设备直连打印机和通过工作站打印2种模式。 |
|  | 纯音测听室(3㎡) | 1 | 套 | - 参照国家标准GB/T16296-2016《纯音气导和骨导听阀基本消声法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55dB（A）》； |