附件3：设备目录汇总表：

直线加速器等设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 1 | 套 | 1、所提供的设备，可满足人体全身各部位肿瘤放射治疗；可为人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供各种治疗技术：三维适形放疗、静态/动态调强放疗、图像引导调强放疗、容积旋转调强治疗、SBRT/SRS立体定向放射治疗、＋－剂量引导放射治疗等；需有自动勾画软件，原厂治疗计划系统，原厂肿瘤信息管理系统。 2、等中心精度≤0.75mm，X线射野尺寸：0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)，≥6MV高剂量率模式，≥120叶多叶光栅系统； 3、具备CBCT/FBCT影像引导系统，电子射野影像系统EPID，放疗专用网络系统，2套放射治疗计划系统（包含2套物理师和4套医生工作站（可自动勾画）），肿瘤信息管理系统，放疗流程管理系统，放射治疗验证系统，放射治疗质控管理平台，在线自适应放疗系统，体表光学追踪系统(SGRT)，呼吸门控，SRS/SBRT小野验证系统，三维剂量验证系统； 4、配置医用直线加速器辅助设备（专用水冷机、稳压电源等），加速器相关质控功能套装，SRS定位头架，全身一体定位板2套，立体定向放射治疗固定装置2套，金属标记点2盒，三维水箱，30*30*30小水箱，30*30*30固体水，配免洗胶片5盒8*10； 5、剂量仪，20米延长电缆，0.6CC指形电离室；（含国内首次校准证书）； 6、具备晨检仪（直加）、等中心校准仪、电子干燥箱、高精度气压计；（含首次校准证书）、高精度温湿度计（含首次校准证书）、高精度数显水平尺、铅眼镜6副、辐射巡检仪（含国内首次校准证书）； 7、如考虑电子线，需配置模室工具一套、铅模冷却板、低熔点铅、溶铅炉、热丝切割机；如考虑固定室，需配置电动床、移动激光灯； 8、保修至少3年； |
|  | 体外冲击波碎石机 | 1 | 套 | 1、具备X线定位和超声定位功能； 2、高清晰度CCD 摄像机像素≥100万； 3、组合球管：最大工作电压≤110KV,最大工作电流≤80MA； 4、治疗床可进行X、Y、Z 三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥120mm,横向运动范围≥100mm,纵向移动范围≥100mm； 5、智能化数控MCU 控制系统，彩色触摸屏带摇杆运动控制台、床边手持彩色触摸屏控制器及实时显示冲击波所有参数设置。 |
|  | 中央监护系统 | 1 | 套 | 1、中央站≥16 床并发显示，可扩容至25 床，24h全息波形存储，支持HL7/EMR直联； 2、床旁机插件式模块化设计，模块可在床旁机之间互换并支持断电1h数据保持； 3、标准监测参数：3/5 导联ECG、呼吸、SpO₂、NIBP、双IBP、双通道体温、EtCO₂（微流法采样≤50µL）； 4、ECG心率范围15–300 bpm，误差≤±1 % 或 ±1 bpm；具备 12 导联静息采集及 AF 自动识别； 5、显示屏≥21 英寸彩色 TFT，触控；整机无风扇全密封，适合层流环境； 6、报警：分级声光色提示，支持远程报警管理；具备72h趋势图/表回顾，分辨率≤1 min。 |
|  | 心电诊断仪器 | 240 | 套 | - 1、可同时显示至少6道波形（ECG、SpO₂、呼吸、NIBP等）； - 2、屏幕尺寸 ≥12英寸支持波形冻结、回顾、缩放； - 3、支持SD卡、USB导出数据可对接医院HIS系统等； - 4、内置锂电池，续航时间 ≥4小时； - 5、可设置各参数报警上下限，声光报警分级（高、中、低）。 |
|  | 动态心电、血压监测仪 | 100 | 套 | 动态心电图记录仪: 1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证； 2、采样精度≥24位； 3、动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书； 4、具备先进的人工智能(AI)分析引擎，独立房颤智能分析算法。Lorenz散点图逆向分析功能； 5、必须支持远程动态心电数据传输分析：动态病例全信息数据可通过互联网、政务网或院内外传输到三明市一远程心电分析中心进行分析。 动态血压记录仪: 1、支持长达24小时以上的长时间记录，支持过压、释压及掉电数据保护； 2、具备加速度传感器技术，能够测定患者体位状态以及运动强度； 3、高精度血压测量且支持自动重测功能。血压测量范围：0-280 mmHg；传感器精度：±3mmHg； 4、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）； 5、必须支持远程动态血压数据传输分析：动态血压病例全信息数据可通过互联网、政务网或院内外传输到三明市一远程心电分析中心进行分析。 |
|  | 全数字化乳腺X线机 | 1 | 套 | 该设备通过中国国家药品监督管理局NMPA认证，且管理类别属于第三类。设备类型及其用途:数字乳腺X射线摄影系统，用于乳腺疾病筛查及诊断，具备断层摄影功能、具备立体定位穿刺活检功能。 1.最大曝光电压≥49KV。 2.球管阳极热容量≥300KHU。 3.平板像素尺寸≤85 um。 4.具备三维断层扫描功能。 5.三维断层具备双角度扫描功能，断层摄影球管旋转角度≥±20°。 6.C臂探测中心运动范围≥80cm。 7.具备立体定位穿刺活检功能及对比增强X线摄影功能。 8.具备原厂后处理工作站。 9.支持断层图像自定义层厚融合功能。 10.支持多种曝光控制方式，全自动曝光AEC模式或手动曝光模式。 11. 提供免费移机一次。 |
|  | 数字化X射线摄影系统（DR） | 1 | 套 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现全自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 - 单板多功能DR为用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，具备FDA和CE认证。 - 高压发生器功率大等于65KW。 - 阳极热容量大等于300kHU，球管焦点:小焦点小等于0.6mm，大焦点小等于1.2mm； - 配备无线平板，平板尺寸大等于17X17英寸。 - 无线平板像素尺寸小等于100um。 - 空间分辨率大等于5.01p/mm。 - 配备全自动X射线防护装置。 8、提供免费移机一次。 |
|  | 数字化X射线摄影系统（DR） | 2 | 套 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现全自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键智能到位、智能光野、智能曝光参数设置、智能质控提醒、实时和回顾式质控功能。 1.双板多功能DR为用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，具备FDA和CE认证。 2.高压发生器功率大等于65KW。 3.阳极热容量大等于300kHU，球管焦点:小焦点小等于0.6mm，大焦点小等于1.2mm； 4.配备两块无线平板，平板尺寸大等于17X17英寸。 5.无线平板像素尺寸小等于100um。 6.空间分辨率大等于5.01p/mm。 7.具备智能质控功能，自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量。 8.具备智能AI操作：智能胸片摆位提醒；支持智能拼接，通过摄像头识别患者体型，智能TOD矫正，自动设置长骨拼接范围的长度和宽度；智能曝光参数设置；智能到位功能。 9.配备全自动X射线防护装置。 10.提供免费移机一次。 |
|  | 骨密度仪 | 1 | 套 | - 1.高低双能x线连续扫描方式 - 2.双能的峰值范围:高能大等于70kev;低能小等于40Kev - 3.探测器通道数量:大等于64个 - 4.股骨扫描时间:小等于50秒;腰椎扫描时间:小等于50秒;全身扫描时间:小等于5分钟 - 5.最大有效扫描视野:长度:大等于195cm;宽度:大等于60cm - 6.功能:内脏脂肪分析(VAT),双能脊柱评估(DVA),骨小梁分析(TBS),体成分分析。 |
|  | 移动C形臂机 | 1 | 套 | 1、高压发生器：功率≥5kW，频率≥40kHz，管电压40–120kV，具备脉冲透视与数字点片功能。 2、平板探测器：非晶硅碘化铑，有效成像尺寸≥30cm×30cm，空间分辨率≥3.1LP/mm，DQE≥65%。 3、C臂系统：垂直升降≥400mm，旋转角度≥±180°，开口≥900mm，支持三维锥束成像（CBCT）。 4、图像处理系统：配置≥27英寸4K医用显示器，支持DICOM 3.0标准接口。 5、系统具备三维重建、图像后处理及AI辅助规划功能。 |
|  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 5 | 套 | 全身机3台： - 高档彩超仪主机3台。 - 探头：凸阵探头3把，线阵探头6把，相控阵探头3把、腔内探头3把（其中2把为端扫式腔内探头，1把为360°腔内探头）。 - 具有彩色血流成像部件。 - 具有频谱多普勒显示及分析系统。 - 具有测量和分析功能（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）。 - 具有腹部及浅表器官超声造影功能。 - 具有超声弹性成像功能。 心脏血管机2台： - 高档彩超仪主机2台。 - 探头：凸阵探头2把，线阵探头4把，成人相控阵探头2把、小儿相控阵探头2把。 - 具有彩色血流成像部件。 - 具有频谱多普勒显示及分析系统。. 5、具有测量和分析功能（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、组织多普勒、CK、斑点追踪技术、三维定量软件）。 6、数字化图像管理与记录装置。 7、经食道腔内三维探头具有超声造影功能 |

检验设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | - 分析主机：全开放模块化组合式分析系统，可根据实验室需求灵活增加检测模块，实现检测能力的扩展； - 测试速度：光学比色恒速≥3600测试/小时（单模块≥1800测试/小时），可选配ISE模块，速度≥600测试/小时； - 采用永久性硬质玻璃/石英玻璃比色杯，无需日常更换，降低长期使用成本； - 试剂量：试剂加样量：15-200μl/测试，递进量≤1μl（支持0.5μl递进更佳）； 5、恒温系统：采用非接触式干式恒温技术，反应液无需接触恒温介质，减少交叉污染风险。 |
|  | 流式细胞分析仪 | 1 | 套 | 1.检测通道：≥16个检测参数、≥14个荧光通道； 2.获取速率:≥60000 events/s； 3.绝对计数:具备高精度绝对计数功能。可选用体积法或微球法。若为体积法，则需标配无需额外添加计数微球；计数精度误差需控制在±5%以内； 4.荧光补偿:可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、自动补偿计算，以及手动精细调节等； 5.自动加样器:兼容40管标准流式管、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板上样，安装后自动校准，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，具备液流探测或压力感应技术，加样针触碰障碍物（撞针）后能自动停止并复位，故障排除后可自动恢复并继续获取下一个样本，样本采集后自动清洗。 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 1、方法学:原子吸收光谱法，支持火焰法、石墨炉法或兼容两种模式; 2、精密度:铅、镉检测的精密度≤5.0%(吸光度>0.1); 3、试剂配套：可提供与仪器配套使用的全套试剂(包括检测试剂、校准品、质控品)，并取得医疗器械注册认证(不低于二类); 4、光源类型:复合元素灯; 5、测量结果:专用分析软件，自动计算、整理、存储并打印，并能无缝连接实验室信息管理系统（LIS）。 |
|  | 微生物分析系统 | 1 | 套 | - 1、微生物分析系统用于血液及无菌体液培养以及临床微生物的鉴定及药敏（包含微生物鉴定及药敏分析仪、血培养设备）； - 2、系统自动鉴定细菌的种类包括但不限于：革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、真菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、芽孢杆菌、棒状杆菌等临床常见病原菌； - 3、对临床常见病原菌的平均鉴定时间≤5小时，平均药敏时间≤8小时，满足当日送检、当日出报告的需求； - 4、可与国家卫生健康委合理用药专家委员会组织开发的全国细菌耐药监测网（CARSS）中间件进行数据交换的能力，结果数据可按国家要求格式自动上报。对接能力以国家发布的接口规范为依据； - 5、单台血培养设备（不包括附加孵育箱）的装载孔位≥200瓶且可通过多台级联/扩展方式（同品牌同型号设备），实现总检测通量≥400瓶位，满足实验室高通量及未来扩展需求。； - 6、血培养系统实现全自动批量装载功能，仅需将待检测培养瓶放置于装载区，自动传递进入仪器，完成自动扫描条码和装载至仪器内可用检测孔位。 |

医用内窥镜等设备一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 玻切机 | 1 | 套 | - 1、玻切机负压范围：负压最小值≤5mmhg，负压最大值≥650mmHg。 - 2、玻璃体切割系统：切割速率:≥16000cpm。 - 3、超乳模块：超生粉碎功能与超乳功能共用同一手柄，谐振频率：≥40KHz。 - 4、超乳针头满足切口：1.8mm、2.2mm、2.4mm、2.8mm。 - 5、眼内照明光源：≥3个独立眼内照明光源灯箱，每个独立照明光源工作时长≥5000小时。 |
|  | 高频外科手术系统 | 1 | 套 | - 1、切割功率≥300W，可调;电凝功率≥310W，可调； - 2、主机彩色液晶显示器≥7英寸； - 3、具备智能能量控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血结合，提高切割速度，降低热损伤; - 4、双极模式:包括但不限于双极剪切、双极凝血、双极自动开启凝血、双极自动停止凝血等。可实现一机多用 |
|  | 电动手术床 | 8 | 套 | - 1、手术床采用模块化设计，手术床承载重量≥450kg. - 2、手术床具备碳纤电动腰桥功能升降行程≥120mm. - 3、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，便于清洁消毒。 - 4、手术床整机满足≥IPX5防水等级要求，手术床可配置脚踏开关，脚踏开关防水等级≥IPX8. - 5、手术床具备双向平移功能，移动距离≥340mm：头端平移距离≥160mm，腿端平移距离≥190mm. |
|  | 腹腔镜系统 | 7 | 套 | - 普通腹腔镜5套： - 1，用于开展各类腔镜手术，满足各科室光学镜及软镜手术开展。单主机须自带双处理器，同时可以连接2个摄像头实现两幅不同图像用于开展软镜和硬镜、硬镜和硬镜双镜联合手术 ； - 2.主机可连接连接≥3种同品牌不同种类电子软镜，包含电子鼻咽喉镜及电子支气管镜； - 3，主机内置≥4个3.0或者2.0 USB接口，DP数字端口≥2个，12G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个； - 4，通过摄像头可以控制主机菜单，冷光源，气腹机，可以低温等离子灭菌。 - 3D荧光腹腔镜2套： - 1、主机具备4K图像处理性能，能够输出≥3840*2160 和≥4096*2160，超高清像素影像。可适配2D摄像头及3D电子一体镜，支持2D和3D白光、荧光成像功能； - 2、腹腔内窥镜及3D电子内窥镜可进行压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌及环氧乙烷灭菌，且压力灭菌次数≥500次； - 3、4K信号输出接口（非拓展）：输出端口至少包含：12G-SDI≥1路 、HDMI≥2路； - 4、具备跨设备联动功能，能够与术中超声、监护仪联动； - 5、LED冷光源输出总光通量≥2000lm； - 6、摄像主机、冷光源、4K3D一体式电子镜、4K荧光摄像头为同一制造商，产品使用寿命≥10年。 |
|  | 宫腔镜系统 | 3 | 套 | - 1、用于开展妇科手术，单主机须自带双处理器，可以同时连接2个光学摄像头，满足宫腹腔镜双镜联合手术； - 2、主机内置≥4个3.0或者2.0 USB接口，DVI-D数字端口≥2个； - 3、通过摄像头可以控制主机菜单，冷光源。 - 4、摄像头可以低温等离子灭菌。 |
|  | 等离子电切镜 | 2 | 套 | - 1、能量平台要求具有单极及双级水下电切模式，最大功率400W，具有大血管闭合功能； - 2、电切手件要求电切环具有负极回流环； - 3、插线具备自动识别单双极，无需手动选模式； - 4、电切镜柱状晶体结构，无球变； |
|  | 电子超声内窥镜系统 | 1 | 套 | - 1、凸阵镜：斜视≤55°，视场角≥140°，头端外径≤15mm，钳道≥4.0mm - 环扫镜：前视，视场角≥140°，头端外径≤12mm，钳道≥2.0mm。 - 2、显示模式≥7种，凸阵镜具备穿刺引导功能，主机配备造影成像及内置一体化弹性成像。 - 3、凸阵超声镜体具有穿刺引导功能，超声主机配备造影成像、内置一体化弹性成像分析软件； - 4、超声内镜配套胃肠镜主机可匹配光学放大内镜、治疗内镜、十二指肠镜等镜体； - 5、小探头超声内镜系统一套（≥2条小探头），大超一套（含环扫纵轴超声内镜各一条）。 |
|  | 电子胃肠镜系统 | 3 | 套 | - 1、≥4K（3840×2160），4K超高清实时成像，色彩还原度高，提升病变识别精度； - 2、兼容同品牌胃肠镜、治疗镜、放大内镜、超声内镜；支持热插拔；可拓展十二指肠镜等。 - 3、≥3种专业特殊光。 - 4、智能辅助功能（视野增强、色调调节、图像旋转）。 - 5、光学放大≥80倍/≥60倍。 |
|  | 支气管镜 | 1 | 套 | - 1、可兼容同品牌多种内镜，至少包括：电子支气管镜、电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、超声内镜；可支持扩展兼容超声小探头、治疗型内镜（如双钳道内镜）等。 - 2、可实现≥3种特殊光观察模式，具备对黏膜表层血管、黏膜构造及病变边界进行强调观察的功能。 - 3、测光模式：具备多种测光模式，至少包括自动测光、峰值测光和平均测光。 - 4、采用LED光源，使用寿命≥10000小时，寿命周期内无需更换灯泡；主机配备触控操作面板，可独立完成参数设置，无需额外配套键盘。 - 5、具备图像预冻结功能；可保存多名操作者的个性化参数设置，保存数量≥20名用户。 |
|  | 体外循环机系统 | 1 | 套 | - 1、血泵流量 0.5–8 L/min，误差 ≤±5 % 或 ±0.1 L/min（取大者）；转速 0–6500 r/min，误差 ≤±1 %； - 2、热交换水箱 15–40 ℃，控温误差 ≤±0.1 ℃；加热功率 ≥400 W，升温速率 ≥2 ℃/min； - 3、管路：医用 PVC 全透明，多规格 3/16"–1/2"，接口为聚碳酸酯快旋接头，可支持肝素涂层； - 4、安全监测：气泡、压力、温度、转速、氧合器跨膜压差实时显示与分级报警；具备紧急手摇驱动接口； - 5、整机要求：CE/FDA 4 位公告机构认证，支持连续运行，系统预充量 ≤600 mL； |
|  | 血液透析装置 | 17 | 套 | - 1、具有物联网功能； - 2、机器内置无创血氧和脉率连续监测功能； - 3、标配透析充分性，可显示KT/V； - 4、具备200条患者治疗日志循环保存； - 5、具备200条消毒记录，循环保存； |
|  | 低温等离子灭菌器 | 1 | 套 | - 1、设备使用年限≥8年。 - 2、灭菌模式：包含至少三种可选择操作模式（快速、标准、加强），具备软镜循环和机器人内窥镜循环程序。 - 3、具备脚触开关舱门的功能。 - 4、腔体容积≥150L，有效使用容积≥120L。 - 5、灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。 |